## PTK - Ponuka
Účel prípravnej trhovej konzultácie
V súlade s § 25 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní za účelom stanovenia požiadaviek (transparentných) na predmet zákazky a predpokladanej hodnoty zákazky.
V súlade s § 25 zákona o VO za účelom prijatia primeraných opatrení, aby sa účasťou záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov v príslušnej prípravnej trhovej konzultácií nenarušila hospodárska súťaž, poskytne verejný obstarávateľ všetky informácie súvisiace s prípravnou trhovou konzultáciou, vrátane informácií, ktoré z účasti záujemcov, uchádzačov alebo hospodárskych subjektov so vzťahom k záujemcovi alebo uchádzačovi vyplynuli každému, kto o to požiada.
Dodávateľ:
Sídlo:
1. VŠEOBECNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
1.1 Názov predmetu zákazky:
Infúzna technika
1.2 CPV:
33194100-7 Prístroje a nástroje na infúziu
51400000-6 Inštalácia lekárskych a chirurgických zariadení
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
1.3 Druh:
tovar, služba
2. FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požaduje sa jednorazové dodanie nových, nepoužívaných a nerepasovaných prístrojov a príslušenstva.
3. ROZDELENIE a DOSTUPNOSŤ PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Rozdelenie predmetu zákazky
3.1.a) Rozdelenie na časti:
Áno
Nie
3.1.b) Zoznam položiek:
| Poradové číslo položky | Názov položky predmetu zákazky |  | MJ | Požadované množstvo MJ za zmluvné obdobie
| 1 | dokovacia stanica |  | ks | 78
| 2 | kryt dokovacej stanice |  | ks | 48
| 3 | perfuzor |  | ks | 236
| 4 | infuzomat |  | ks | 78
| 5 | držiak pre samostatné uchytenie |  | ks | 22
| 6 | samostatný napajáci elektrický kábel |  | ks | 22
3.2 Dostupnosť na trhu:
Bežná dostupnosť
Nie bežná dostupnosť
4. TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
| Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Dokovacia stanica pre infúznu techniku
| 1. | Dokovacia stanice pre infúznu techniku s univerzálnymi zásuvkami pre zasunutie injekčnej alebo infúznej pumpy s rozhraním pre dátový prenos a napájanie.
| 2. | Minimálne 4 dostupné pozície v rámci 1 dokovacej stanice bez obmedzenia typu infúznej techniky.
| 3. | Možnosť spájania dokovacích staníc do celkov, požaduje sa minimálne vytvorenie celku pre 16 pozícií.
| 4. | Kryt dokovacej stanice s rukoväťou pre prenos.
| 5. | Kryt dokovacej stanice s vizuálnou a akustickou signalizáciou alarmu pripojenej infúznej techniky pre rýchlu orientáciu/reakciu personálu na alarm.
| 6. | Kryt dokovacej stanice umožňujúci nastavenie úrovne hlasitosti alarmu a zobrazujúci stav internej batérie dokovacej stanice.
| 7. | Zobrazovací displej v kryte dokovacej stanice alebo externý zobrazovací systém, zobrazujúci minimálne: označenie lôžka, meno pacienta, stav siete.
| 8. | Integrované postranné adaptéry pre vedenie infúznej linky.
| 9. | Jednoduchý mechanizmus pre uzamknutie infúznej techniky v dokovacej stanici.
| 10. | Rozhranie pre napájanie a uzamknutie infúznej techniky na každej pozícii.
| 11. | Dokovacia stanica s integrovaným rozhraním pre prepojenie do centrálneho systému - pre monitorovanie priebehu a stavu infúzie na sesterskej pracovnej stanici.
| 12. | Súčasťou dokovacej stanice musí byt komunikačné rozhranie pre bezpečné pripojenie do NIS/CIS alebo iný elektronicky informačný systém cez HL7 protokol.
| 13. | Dokovacia stanica prepojiteľná s čítačkou čiarových kódov pre rýchly prenos údajov.
| 14. | Napájanie zo sieťovej zásuvky (220-240Vac/50Hz) a z internej batérie na min. 2 hodiny prevádzky.
| 15. | Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.
| 16. | Možnosť uchytenia dokovacej stanice na eurolištu alebo infúznu tyč.
| 17. | Centrálna stanica infúznej techniky s prepojením do dokovacích staníc ako aj do jednotlivej infúznej techniky.
| 18. | Vzdialené zobrazenie na sesterskom pulte o stave infúznej techniky, stave dávkovania, stave alarmov.
| 19. | Možnosť prepustenia/prijatia pacienta na pripojenej infúznej technike.
| 20. | Umožňujúce nahratia nových knižníc pripadne aj kalibračných údajov do jednotlivých inf. dávkovačov/púmp.
| 21. | Možnosť popis alarmu a ponuky riešenia pre jej odstránenie na pripojenej infúznej technike.
| 22. | Zobrazenie priebehu dávkovania – minimálne celkový podaný objem.
| 23. | Možné prepojenie do NIS/CIS cez HL7 protokol.
Lineárny dávkovač dokovací
| 1. | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.
| 2. | Lineárna infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou s nastaviteľným jasom.
| 3. | Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v infúznom systéme, stav batérie, reálny čas a pod..
| 4. | Prístroj s funkciou: kontinuálneho podávania liekov, podávania enterálnej a parenterálnej výživy, schopný dávkovania celkovej intravenóznej anestézie TIVA s možnosťou cieľovo riadenej infúzie - TCI a schopný pacientom riadenej analgézie PCA.
| 5. | Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov na dotykovej obrazovke a pauza/stop infúzie aj samostatným tlačidlom pre vyššiu bezpečnosť.
| 6. | Možnosť použitia striekačiek bežne používaných objemov min 2ml – 60ml.
| 7. | Lineárny dávkovač spojiteľný s minimálne dvoma ďalšími dávkovačmi, tvoriace jeden celok aj bez dokovacej stanice - t.j. uchytenie na jednej svorke minimálne pre trojicu.
| 8. | Rozsah rýchlosti dávkovania 0,01 – 1500 ml/hod..
| 9. | Rýchlosť bolusu 1 – 1500 ml/h.
| 10. | Presnosť pri dávkovaní: ± 2 %.
| 11. | Nastavenie citlivosti oklúzneho tlaku v min. 5 stupňoch do 1,2 bar (900 mmHg).
| 12. | Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom.
| 13. | Kapacita knižnice liekov na minimálne 2000 liekov a min. 20 kategórií.
| 14. | Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúznych tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objemu bolusu.
| 15. | Režim KVO: rozsah nastavenia min. 0,1 – 3 ml/h.
| 16. | Predvoľba celkového času do max 72 hodín.
| 17. | Rozsah objemu (VTBI) min 0,1 do 9900 ml.
| 18. | Voľba jednotiek: ng, ug, mg, g, MU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq.
| 19. | Akumulátor s kapacitou na min. 5 hodín prevádzky pri rýchlosti 5 ml/h, bez opcií.
| 20. | Možnosť pripojenia pumpy do centrálneho systému cez integrovaný wifi modul ako aj cez dokovaciu stanicu.
| 21. | Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export pacientskych dát, export histórie udalosti, import/export, kalibračných údajov.
| 22. | Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.
| 23. | Rozhranie WiFi. Podporované rozhrania WLAN 802.11a až 802.11n, šírka rozhrania 2,4 GHz alebo 5 GHz.
| 24. | Bezpečnostné štandardy WiFi: WEP, WPA, WPA2.
| 25. | Hmotnosť max 2,2 kg vrátane akumulátora.
| 26. | Softvér v slovenskom jazyku.
| 27. | Integrovaná rúčka na prenášanie.
Volumetrická pumpa dokovacia
| 1. | Prístroj použiteľný samostatne aj v dokovacej stanici.
| 2. | Objemová infúzna pumpa s farebnou dotykovou obrazovkou s nastaviteľným jasom.
| 3. | Displej zobrazujúci minimálne: názov lieku, aktuálnu navolenú hodnotu dávkovania, času dávky, stavu dávky, úroveň tlaku v infúznom systéme, stav batérie, reálny čas a pod.
| 4. | Volumetrická pumpa s funkciou: kontinuálneho podávania liekov, podávania enterálnej a parenterálnej výživy, krvných derivátov.
| 5. | Možnosť podania bolusu, pauzy infúzie, utíšenia alarmov na dotykovej obrazovke a pauza/stop infúzie aj samostatným tlačidlom pre vyššiu bezpečnosť.
| 6. | Volumetrická pumpa spojiteľná s minimálne dvoma ďalšími dávkovačmi, tvoriace jeden celok aj bez dokovacej stanice - t.j. uchytenie na jednej svorke minimálne pre trojicu.
| 7. | Volumetrická pumpa dokovateľná do dokovacej stanice, rýchlosťou dávkovania liekov a pri transfúzii krvi min 0,1 – 1200 ml/hod..
| 8. | Presnosť pri dávkovaní: ± 5 %.
| 9. | Rýchlosť bolusu 1 – 1200 ml/h.
| 10. | Nastaviteľný rozsah oklúzneho tlaku v aspoň 10 úrovniach do 1,2 bar (900 mmHg).
| 11. | Detekcia bublín už od veľkosti 20 um.
| 12. | Integrovaný systém alarmu s prioritizáciou alarmov a následným akustickým a optickým prejavom.
| 13. | Kapacita knižnice liekov na minimálne 2000 liekov a min. 20 kategórií.
| 14. | Pristroj musí umožniť zaradiť lieky do kategórií s farebnou identifikáciou.
| 15. | Možnosť pred definovania liečiva, koncentrácie, oklúznych tlakov, rýchlosti KVO a limit pre objem bolusu.
| 16. | Rozsah KVO 0,1 – 3ml/hod..
| 17. | Nastavenie času v rozsahu 1 s až 72 hodín.
| 18. | Rozsah objemu (VTBI) 0,1 – 9900 ml.
| 19. | Voľba jednotiek: ng, ug, mg, g, MU, U, kU, EU, mmol, mol, mcal, cal, kcal, mEq.
| 20. | Akumulátor s kapacitou na min. 5 hodín prevádzky pri rýchlosti 25 ml/h, bez opcií.
| 21. | Možnosť pripojenia pumpy do centrálneho systému cez integrovaný wifi modul ako aj cez dokovaciu stanicu.
| 22. | Rozhranie pre nahratie knižnice liekov, import/export pacientskych dát, export histórie udalosti, import/export kalibračných údajov.
| 23. | Úroveň IP krytia – minimálne IP 33.
| 24. | Hmotnosť max 2,2 kg vrátane akumulátora.
| 25. | Rozhranie WiFi. Podporované rozhrania WLAN 802.11a až 802.11n, šírka rozhrania 2,4 GHz alebo 5 GHz.
| 26. | Softvér v slovenskom jazyku.
5. MINIMÁLNE OSOBITNÉ ZMLUVNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
| Požaduje sa: |  | Uchádzač uvedie informáciu, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované zmluvné požiadavky na predmet zákazky (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Požaduje sa uzatvorenie kúpnej zmluvy.
| 2. | Požaduje sa splnenie predmetu zákazky:
| 2.1. | do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy,
| 2.2. | v pracovných dňoch v čase od 07:00 hod. do 14:30 hod.,
| 2.3. | v sídle Objednávateľa na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením, pričom konkrétne miesto dodania - pracovisko Objednávateľa a zodpovedná osoba Objednávateľa budú Dodávateľovi písomne upresnené po uzavretí zmluvného vzťahu,
| 2.4. | po predchádzajúcom preukázateľnom upovedomení Objednávateľa minimálne 5 pracovných dní vopred tak, aby Objednávateľ mohol poskynúť potrebnú súčinnosť pri dodaní,
| 2.5. | s preberacím protokolom, ktorý musí obsahovať okrem povinných náležitostí aj číslo objednávky (ak bola vystavená), číslo kúpnej zmluvy, jednotkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, sadzbu DPH, celkovú cenu príslušnej položky bez DPH, s DPH, ŠÚKL (ak je to relevantné). V prípade, ak je dodávaný tovar z krajiny EÚ (okrem SR), je Dodávateľ povinný uviesť v preberacom protokole, okrem náležitostí uvedených v predchádzajúcej vete, aj: - kód podľa aktuálne platného colného sadzobníka, - údaj o krajine pôvodu (t. j. krajina kde bol vyrobený).
| 3. | Požaduje sa vykonanie skúšky prístroja - elektrická revízia, odborná skúška prístroja v súlade s platnou legislatívou (preberacia skúška). Po úspešnom vykonaní všetkých požadovaných skúšok a odovzdaní skúšobných protokolov Objednávateľovi dôjde k prevzatiu prístroja oprávneným zápstupcom Objednávateľa.
| 4. | Prevzatie dodaného prístroja je Objednávateľ povinný Dodávateľovi písomne potvrdiť na dodacom liste alebo preberacom protokole. Jedna kópia dodacieho listu alebo preberacieho protokolu ostáva Objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady Objednávateľa pri dodaní prístroja, ostáva prístroj vo vlastníctve Dodávateľa až do doby, kým Dodávateľ neodstráni prekážku, ktorá bráni Objednávateľovi prístroj riadne prevziať. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k prístroju až po zaplatení celej kúpnej ceny za prístroj dohodnutú v zmluve.
| 5. | Súčasťou záväzku Dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a bezchybné použitie prístroja na stanovený účel, a to najmä, no nie len výlučne: návod na použitie prístroja v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list, preberací (akceptačný) protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov Objednávateľa s obsluhou prístroja.
| 6. | Súčasťou dodania prístroja a/alebo dohodnutých služieb je aj povinnosť Dodávateľa odovzdať Objednávateľovi: - zoznam a kontaktné údaje servisných stredísk Dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy, - kontaktné údaje na Klientske pracovisko Dodávateľa - tzv. "Hotline", "Helpdesk", "Call centrum..." pre potreby plnenia zmluvy.
| 7. | Dodávateľ poskytuje na prístroj a všetky jeho súčasti komplexnú záruku v trvaní minimálne 24 mesiacov odo dňa, kedy je prístroj uvedený do prevádzky. Uvedenie prístroja do prevádzky a začiatok plynutia záručnej doby sa potvrdí na preberacom protokole, ktorý podpíšu obe zmluvné strany, t.j. Dodávateľ a Objednávateľ, resp. ich oprávnení zástupcovia. Uvedená záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť prístroj využívaný na účel, na ktorý je určený, a to z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.
| 8. | Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za prístroj vykonávať Dodávateľ autorizovaným servisom po dobu trvania záručnej doby na prístroj za účelom jeho bezporuchovej prevádzky a za účelom udržania všetkých parametrov uvedených v technickej špecifikácií prístroja. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby, vyžiadať od Dodávateľa predloženie dokladu, prostredníctvom ktorého preukáže oprávnenosť vykonávať autorizovaný servis. Opatreniami sa rozumie najmä, nie však výlučne:
| 8.1. | oprava vád a porúch prístroja, t. j. uvedenie prístroja do stavu plnej využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom,
| 8.2. | dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba poskytovaná Dodávateľom,
| 8.3. | vykonanie štandardných vylepšení prístroja odporúčaných a predpísaných výrobcom prístroja podľa rozhodnutia Dodávateľa, vrátane vykonania servisných aktualizácií, t. j. servisný update softwarového vybavenia prístroja, zároveň sa vyžaduje k splneniu uvedenej povinnosti poskytnutie súčinnosti Objednávateľa,
| 8.4. | dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej prevádzke prístroja, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého a nepotrebného spotrebného materiálu a náhradných dielov,
| 8.5. | vykonanie validácií a kalibrácií prístroja (resp. jeho relevantných častí) s periodicitou podľa odporúčania výrobcu prístroja, minimálne však jedenkrát ročne,
| 8.6. | vykonanie pravidelných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu, minimálne však jedenkrát ročne, pričom poslednú takúto kontrolu je Dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady a nedostatky,
| 8.7. | vykonanie ďalších servisných úkonov a činností predpísaných príslušnou právnou úpravou a aplikovateľnými normami,
| 8.8. | práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja v rámci zabezpečenia záručného servisu,
| 8.9. | vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby, ktoré nevyplývajú zo servisného plánu výrobcu prístroja, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky prístroja, vrátane generálnej opravy,
| 8.10. | technická telefonická podpora a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa v pracovných dňoch, pričom Dodávateľ musí garantovať funkčnosť a prevádzku klientskeho pracoviska.
| 9. | Servisný technik Dodávateľa je povinný nastúpiť na odstránenie vady v mieste inštalácie prístroja do 24 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
| 9.1. | V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika Dodávateľa do miesta inštalácie prístroja, je Dodávateľ oprávnený začať odstraňovať vadu formou vzdialeného prístupu a diagnostiky v lehote najneskôr do 4 hodín od nahlásenia v pracovný deň medzi 7:00 a 15:00 hod., resp. do 12:00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená po 15:00 hod. pracovného dňa alebo počas mimopracovného dňa.
| 10. | Dodávateľ je povinný počas trvania záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu na opravu:
| 10.1. | oprava vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu najneskôr do 48 hodín,
| 10.2. | oprava vady s dodávkou náhradného dielu najneskôr do 72 hodín, okrem prípadu, ak sa Objednávateľ s Dodávateľom nedohodnú inak alebo ak na výkon opravy je potrebný náhradný diel, súčiastka alebo iná vec, ktorej obstaranie alebo vykonanie trvá viac ako 72 hod.
| 11. | Dodávateľ je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť prístroj do bežnej prevádzky v lehotách vyššie uvedených. V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má Objednávateľ právo požadovať od Dodávateľa za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehôt spojených so zárukou v nasledujúcej výške:
| 11.1. | nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady formou vzdialeného prístupu: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa,
| 11.2. | nedodržanie dohodnutých lehôt na odstránenie vady: 50,- € (slovom: päťdesiat EUR) za každú začatú hodinu omeškania, najviac však do výšky 5% kúpnej ceny prístroja, a to pre každý jednotlivý prípad omeškania Dodávateľa.
| 12. | Objednávateľ je oprávnený vadu, ktorú zistí na prístroji počas záručnej doby, nahlásiť Dodávateľovi online prostredníctvom klientského pracoviska Dodávateľa. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia e-mailovej správy Dodávateľom. V prípade, ak komunikačným kanálom klientského pracoviska Dodávateľa je telefónna linka, za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e-mailového potvrdenia Objednávateľovi a jeho evidencia, vrátane mena oznamovateľa, telefónneho čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady.
| 13. | Dodávateľ nesie zodpovednosť za to, že služby servisu a údržby prístroja budú poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak, aby vyhovovali potrebám Objednávateľa. Služby budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostredníctvom osôb, ktoré majú potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností.
| 14. | Požaduje sa akceptovať, že platba za plnenie sa realizuje výlučne bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry doručenej Dodávateľom, a to vždy za riadne a včas poskytnuté plnenie. Dodávateľ je povinný zaslať faktúru za dodanie prístroja elektronicky na e-mailovú adresu: podatelna@vusch.sk. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa.
| 15. | Požaduje sa v zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Dodávateľ je povinný k faktúre vždy priložiť kópiu objednávky Objednávateľa (ak bola vyhotovená) ako povinnú prílohu faktúry. Dodávateľ je rovnako povinný k faktúre priložiť kópiu dodacieho listu ako jej povinnú prílohu, okrem prípadov, kedy je faktúra doručená zároveň s dodacím listom. V prípade úhrady faktúry Objednávateľom do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi sa Dodávateľ zaväzuje vystaviť dobropis vo výške zľavy, ktorú uvedie v Prílohe č. 1 - Kalkulácia ceny.
| 16. | Kúpna cena prístroja zahŕňa aj služby spojené s jeho dodaním, t.j. zabezpečenie dopravy do dohodnutého miesta dodania, dopravu Dodávateľa do miesta poskytnutia služby a späť, ako aj všetky ostatné náklady Dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodaním objednaného prístroja a/alebo poskytnutím služieb Objednávateľovi, uvedením prístroja do prevádzky (inštaláciou), zaškolením obsluhy, poskytnutím užívateľskej dokumentácie, poskytnutím hardvéru a licencie k nim, prevodom vlastníctva k prístroju na Objednávateľa.
| 17. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú Dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je neplatné. Súhlas Objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 18. | Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné zabezpečiť prostredníctvom ručenia podľa § 91 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Ručenie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
| 19. | Zmluvné strany sa dohodli, že sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa tohto zmluvného vzťahu v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť Zmluvné strany, a to najmä podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov. Zmluvná strana, ktorá sa odvolá na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinná to oznámiť druhej Zmluvnej strane najneskôr do 5 kalendárnych dní od vzniku tejto skutočnosti a môže požiadať o prípadnú úpravu podmienok zmluvného vzťahu. Na požiadanie Zmluvnej strany, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, je povinný oznamovateľ predložiť hodnoverný dôkaz. Ak nedôjde k dohode, má Zmluvná strana, ktorej boli avizované okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od uzatvoreného zmluvného vzťahu. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane.
| 20. | Dodávateľ je povinný podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) dodržiavať mlčanlivosť o osobných údajoch, ako aj o všetkých skutočnostiach o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní činností vyplývajúcich z uzatvoreného zmluvného vzťahu. Zároveň je povinný o tejto povinnosti preukázateľne poučiť aj svojich zamestnancov. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí aj po skončení trvania zmluvného vzťahu. V opačnom prípade Objednávateľovi zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla porušením tejto povinnosti. Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie sú uvedené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
| 21. | Požaduje sa, aby sa Dodávateľ po uzatvorení zmluvného vzťahu oboznámil s Etickým kódexom obchodných partnerov Objednávateľa zverejnenom na internetovej stránke: www.vusch.sk/eticky-kodex/. Požaduje sa dodržiavanie etických zásad uvedených v Etickom kódexe obchodných partnerov Objednávateľa, pričom v prípade zistenia, že došlo k porušeniu týchto zásad, Objednávateľ si vyhradzuje právo zmluvný vzťah ukončiť odstúpením od zmluvy.
| 21. | V prípade, ak sa na predmet zákazky vykonala prípravná trhová konzultácia, informácie k prípravnej trhovej konzultácii verejný obstarávateľ zverejňuje na internetovej stránke: www.vusch.sk/verejne-obstaravanie/
6. MINIMÁLNE OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY A DOKLADY
| Požadované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady: (uchádzač bude predkladať v ponuke v súťaži, pokiaľ nie je uvedené inak) |  | Uchádzač uvedie informácie, či akceptuje resp. neakceptuje verejným obstarávateľom definované minimálne osobitné požiadavky na predmet zákazky a doklady (v prípade neakceptovania príslušnej požiadavky uvedie dôvod a ním navrhovanú úpravu)
|  |  | akceptujem / neakceptujem | dôvod neakceptovania požiadavky a návrh jej úpravy
| 1. | Doklad s názvom ES vyhlásenie o zhode a podklady k nemu, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie. Uchádzač predloženým dokladom preukáže, že všetky ponúkané produkty spĺňajú technické požiadavky, ktoré sa na určený výrobok vzťahujú v súlade so zákonom č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zároveň, že sú označené značkou CE, čím sa deklaruje, že vlastnosti určeného výrobku spĺňajú technické požiadavky, ktoré sú na určený výrobok kladené a že boli dodržané postupy posudzovania zhody ustanovené zákonom o zhode alebo iným osobitným predpisom.
| 2. | V prípade, ak je to relevantné, Potvrdenie ŠÚKL (výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok), resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie
| 3. | Prospektový materiál
| 4. | V prípade, ak je to relevantné, právoplatné Rozhodnutie o zaradení zdravotníckej pomôcky v Zozname ŠZM spolu s prílohou, v ktorej sú uvedené podrobnosti o zaradení ponúkaného produktu v Zozname ŠZM
7. PRÍLOHY
| Príloha č. 1 | Kalkulácia ceny - Štruktúrovaný rozpočet ceny predmetu zákazky
| Príloha č. 2 | Prospektový materiál
Kontaktná osoba predkladateľa PTK pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovná pozícia:
Telefónne číslo:
E-mail:
PREHLÁSENIE
Týmto prehlasujem, že v PTK nami uvedené položky v plnom rozsahu spĺňajú funkčnú špecifikáciu (t.j. účel použitia) predmetu zákazky. Zároveň prehlasujem, že v prípade, ak verejný obstarávateľ vyhlási zákazku na uvedený predmet zákazky v súlade s nami ponúkanými hodnotami uvedených položiek, nie sú nám známe žiadne okolnosti, ktoré by nám bránili v účasti v predmetnej zákazky.
| V: |  | podpis:
| Dňa: |  | meno:
pracovná pozícia:
pečiatka:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač