Príloha č.: 1 Opis predmetu zákazky/ vlastný návrh plnenia  
Názov predmetu zákazky:
,,Prenosné elektrické odberové plynové čerpadlo“
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
384 30000 – 8 – prístroje na detekciu a rozbory
383 00000 – 8 – meracie prístroje
Miesto plnenia: 
Záchranná brigáda HaZZ v Žiline, Bánovská cesta 8111, 010 01 Žilina  
Špecifikácia predmetu zákazky
	Požiadavka
	Názov tovaru, požadovaná minimálna technická špecifikácia, parametre a funkcionality 
	Vlastný návrh plnenia

	Položka č. 1 – Prenosné elektrické odberové plynové čerpadlo 
	

	Množstvo: 
	2 ks
	skutočná hodnota parametra ponúkaného riešenia / (ak nie je uvedená číselná hodnota parametra, uchádzač uvedie slovo "áno" ak ponúkané parameter spĺňa)

	V ý r o b c a:
	

	T y p o v é   o z n a č e n i e:
	

	O b r á z o k – žiadame vložiť fotografiu resp. link na ponúkaný predmet obstarávania
	

	1.1 Musí umožňovať plošné odoberanie vzoriek vzduchu (environmentálne vzorkovanie, odber plynov/pár a prachových častíc), 
	

	1.2 Musí umožňovať nastavenie rozsahu prietoku 1000 – 4000 ml/min. (pre nízke prietoky 5-500 ml/min. je potrebný voliteľný držiak trubíc),
	

	1.3 Kompenzácia protitlaku:
min. 25“ vodného stĺpca pri 1000 ml/min.
min. 20“ vodného stĺpca pri 2000 ml/min.
min. 15“ vodného stĺpca pri 3000 ml/min.
min. 10“ vodného stĺpca pri 4000 ml/min.,
	

	1.4 Musí umožňovať viacnásobný odber vzoriek prostredníctvom integrovaného regulátoru konštantného tlaku, umožňujúci súčasný odber až štyroch vzoriek pri prietoku do 500 ml/min., pri použití každej odberovej trubičky zvlášť – s voliteľným držiakom trubíc,
	

	1.5 Musí umožňovať konštantné nastavenie regulácie prietoku ± 5% z nastavenej hodnoty,
	

	1.6 Musí zabezpečiť presné objemy vzduchu bez potreby častých úprav,
	

	1.7 Nepretržitý prevádzkový čas odberového čerpadla musí byť minimálne 8 hod. pri 3000 ml/min. a 20“ vodného stĺpca,
	

	1.8 Musí umožňovať zobrazenie času a mať integrovaný LCD displej s rozsahom 1 – 9999 minút (6,8 dňa),
	

	1.9 Musí byť vybavené indikátorom prietoku v podobe integrovaného rotametra s dielikmi po 250 ml, 
	

	1.10 Musí umožňovať vypnutie pri poruche – zariadenie sa automaticky vypne pri nadmernom protitlaku alebo nízkom napätí batérie, pričom zachová zaznamenaný čas odberu,
	

	1.11  Musí mať indikátor batérie a chyby prietoku v podobe LCD displeja,  
	

	1.12  Musí umožniť vykonať test  batérie prostredníctvom samostatného tlačidla,
	

	1.13  Musí umožniť nastavenie funkcie „HOLD“ – dočasné pozastavenie odberu vzorky bez straty časových údajov,
	

	1.14 Odberové čerpadlo musí byť  vybavené  nabíjateľnou NiMH batériou s výdržou min. 8 hodín  pri prietoku 3000 ml/min. a protitlaku 20“ vodného        stĺpca, 
	

	1.15 Súčasťou dodávky musí byť samostatná nabíjačka   (230 V),
	

	1.16 Musí mať nárazu odolný ochranný kryt,
	

	1.17 Musí mať popruh na krk alebo klip na pripevnenie na odev hasiča,
	

	1.18 Maximálne prípustné rozmery zariadenia 14,0 x  13,5 x 6,5 cm
	

	1.19 Maximálna prípustná hmotnosť vrátane batérie  950g,
	

	1.20 Musí byť vhodný na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a musí vyhovovať   podmienkam podľa Smernice 2014/34/EU (ATEX), 
	

	1.21 Prevádzková teplota v minimálnom rozsahu -20 až  +40 °C,
	

	1.22 Skladovacia teplota v minimálnom rozsahu -20 až   +40 °C,
	

	1.23 Prevádzková vlhkosť v minimálnom rozsahu 0 až 95 %  RH (nekondenzujúca)
	



Záruka 

Doba poskytovanej záruky musí byť minimálne 24 mesiacov na všetky komponenty, vrátane elektrického čerpadla, ovládacích prvkov a akumulátora. Záruka musí začať plynúť odo dňa prevzatia predmetu zákazky kupujúcim pričom rozhodujúcim je dátum uvedený na preberacom a odovzdávacom protokole. 

Ďalšie požiadavky na predmet zákazky pri plnení zmluvy

1. Súčasťou dodávky predmetu zákazky musí byť užívateľská dokumentácia výrobku (návod na použitie, údržbu, servis).
2. Súčasťou dodávky musí byť kvalifikované školenie obsluhy, zamerané na používanie prenosného elektrického plynového odberového čerpadla v rozsahu maximálne troch (3) hodín pre 9 osôb pre krajské riaditeľstvo HaZZ V Bratislave.
3. Súčasťou dodávky musí byť technický (produktový) list výrobku.
4. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy/vystavením objednávky predložiť/predviesť funkčnú vzorku výrobku. 

[bookmark: _GoBack]Všetky požadované dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku (úradný preklad)akceptovateľný je aj český jazyk. Pokiaľ sa originálna jazyková mutácia nevyskytuje v slovenskom alebo českom jazyku, vyžaduje sa úradný preklad do slovenského jazyka. 
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