## Cenová kalkulácia
Cenová kalkulácia
Analyzátory pre Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa alebo sídlo
IČO
Platca DPH (áno/nie)
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Položka | Názov | Cena bez DPH | Sadzba DPH (23%) | Cena s DPH
1 | Integrovaný systém pre biochemickú a imunochemickú diagnostiku |  | 23% | 0
2 | Prístroj pre chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu |  | 23% | 0
3 | Prístroj pre vyšetrenie kompletného krvného obrazu s päťpopulačným diferenciálom |  | 23% | 0
4 | Prístroj pre hemokoagulačné vyšetrenie |  | 23% | 0
5 | Centrifúga |  | 23% | 0
6 | Softvér na správu a riadenie klinických dát laboratória |  | 23% | 0
SPOLU |  | 0 | 23% | 0
Vzorec je nastavený pre platcov DPH so základnou sadzbou (23 %). Uchádzači, na ktorých sa vzťahuje znížená sadzba DPH alebo nie sú platcami DPH, sú povinní upraviť výpočet tak, aby zodpovedal ich postaveniu k DPH.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž, inštaláciu (tam kde je to relevantné) a zaškolenie obsluhy (tam kde je to relevantné). Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúknutý tovar v plnom rozsahu spĺňa požiadavky na predmet zákazky podľa minimálnych požiadaviek uvedených v jednotlivých špecifikáciách.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena s DPH v €” sumu z časti „Cena bez DPH v €“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena s DPH v €” rovnakú sumu ako uviedol v časti „Cena bez DPH v €“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Cena s DPH v €” sumu z časti „Cena bez DPH v €“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
V .............................dňa ..........................
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu resp. ním splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača

## Technická špecifikácia
Technická špecifikácia
Analyzátory pre Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici
* Poznámka: Tento stĺpec sa vyplní v prípade parametrov, ktoré nie je možné číselne vyjadriť, resp. je možné ho použiť pre parametre s presnými číselnými údajmi. V stĺpci G Uchádzač doplní "Áno" / "Nie" resp. požadovaný parameter.
vyžltené polia vypĺňa uchádzač
Doplní uchádzač
Názov tovaru: Integrovaný systém pre biochemickú a imunochemickú diagnostiku |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
hmotnosť celého integrovaného systému (IS) s reagenciami | kg |  | 760
pôdorysná plocha integrovaného systému | m2 |  | 2
spotreba vody integrovaného systému | liter / hod. |  | 25
plne automatizovaný integrovaný systém s random access prístupom s biochemickým a imunochemickým modelom |  |  |  | požaduje sa
analytické princípy IS - spektrofotometria, potenciometria, chemiluminiscencia |  |  |  | požaduje sa
analytické metódy IS pre biochemický modul - kolorimetria, turbidimetria, latexová aglutinácia, nepriama alebo priama ISE |  |  |  | požaduje sa
typy reakcie - kinetická, meranie v koncovom bode, meranie vo fixných bodoch |  |  |  | požaduje sa
grafické znázornenie priebehu reakcie v SW analyzátora |  |  |  | požaduje sa
typy kalibrácií - jednobodová, viacbodová, MB faktor |  |  |  | požaduje sa
zobrazenie kalibračnej krivky v SW analyzátora |  |  |  | požaduje sa
analytické metódy IS pre imunochemický modul - chemiluminiscencia (priama chemiluminiscencia, enzýmovo zosilnená chemiluminiscencia, CMIA, elektrochemiluminiscencia - ECL) |  |  |  | požaduje sa
výkon IS pre biochemický modul | fotometrických testov za hodinu | 400
výkon IS pre biochemický modul | testov s ISE | 400
výkon IS pre imunochemický modul | imunoanalytických testov za hodinu | 100
paralelné spracovanie vzoriek v biochemickom a imunochemickom module |  |  |  | požaduje sa
typy biologického materiálu - sérum, plazma, moč, likvor, plná krv, plodová voda |  |  |  | požaduje sa
analýza HbA1c (glykovaný hemoglobín) z plnej krvi, bez predprípravy vzorky |  |  |  | požaduje sa
skladovacia kapacita reagencií v chladenom priestore pre biochemický modul | pozícií | 70
skladovacia kapacita reagencií v chladenom priestore pre imunochemický modul | pozícií | 20
reagencie s čiarovými kódmi - automatické sledovanie dostupných testov, dátumu exspirácie, čísla šarže |  |  |  | požaduje sa
veľkosť balenia reagencií v imunochemickom module | testov v balení |  | 50
možnosť vkladania reagencií za chodu, bez nutnosti zastaviť systém |  |  |  | požaduje sa
analýza kvality vzorky - meranie lipemického, hemolytického a ikterického indexu |  |  |  | požaduje sa
detekcia zrazenín |  |  |  | požaduje sa
ochrana vzorkovej a reagenčnej ihly pred nárazom |  |  |  | požaduje sa
otvorené kanály pre reagencie tretej strany |  |  |  | požaduje sa
zadanie hodnôt kalibratóra prostredníctvom QR kódu alebo naskenovaním čiarového kódu |  |  |  | požaduje sa
možnosť priameho vkladania skúmaviek samostatne do biochemického analyzátora a samostatne do imunochemického analyzátora |  |  |  | požaduje sa
možnosť automatického opakovania, riedenia a reflexného testovania |  |  |  | požaduje sa
jednoduchá výmena (bez použitia náradia) spotrebného materiálu, napr. ihiel, elektród a miešadiel |  |  |  | požaduje sa
grafické hodnotenie kontroly kvality (Levey-Jennings graf) v analyzátore |  |  |  | požaduje sa
fotometrický modul s permanentnými kyvetami alebo iné riešenie, ktoré minimalizuje alebo prakticky eliminuje vznik jednorazového odpadu |  |  |  | požaduje sa
životnosť spotrebného materiálu - ISE elektródy | mesiac | 6 |  | požaduje sa
obojsmerná komunikácia s LIS v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
záložný zdroj s dostatočnou kapacitou na dokončenie všetkých analýz prebiehajúcich v čase výpadku elektrickej energie vrátane ich prevodu do LIS |  |  |  | požaduje sa
plná záručná servisná podpora pre všetky analyzátory s možnosťou nahlásenia poruchy telefonicky (slovenský alebo český jazyk) |  |  |  | požaduje sa
vzdialená záručná servisná správa - vzdialený prístup k analyzátoru s možnosťou kontroly stavu analyzátora a na základe súhlasu obsluhy aj priame ovládanie prístroja |  |  |  | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ musia byť v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou servisnej odozvy do 24 hodín od preukázateľného nahlásenia poruchy, pričom za servisnú odozvu sa považuje potvrdenie prijatia hlásenia, vykonanie vzdialenej diagnostiky alebo nástup servisného technika na riešenie poruchy, pričom lehota plynie nepretržite v kalendárnych dňoch a hodinách |  |  |  | požaduje sa
vykonanie preventívnej údržby a technických kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 104166
Celková cena v EUR bez DPH: | 104166
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 128124.18
Názov tovaru: Prístroj pre chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
plne automatizovaný močový analyzátor, resp. linka integrujúca chemické a mikroskopické vyšetrenia moču |  |  |  | požaduje sa
výrobca analyzátora, reagencií a spotrebného materiálu musí byť identický |  |  |  | požaduje sa
nezávislé fungovanie chemického a mikroskopického modulu v prípade poruchy |  |  |  | požaduje sa
celková spotreba moču na chemické a mikroskopické vyšetrenie | ml |  | 6
analýza moču z natívneho necentrifugovaného moču z jednej primárnej skúmavky |  |  |  | požaduje sa
možnosť subklasifikácie častíc močového sedimentu minimálne v rozsahu | subkategórie |  | 25 | požaduje sa
výkon | vzoriek za hodinu | 70
kontinuálne vkladanie vzoriek moču do podávača za choru analyzátora |  |  |  | požaduje sa
integrovaná čítačka čiarových kódov na identifikáciu vzoriek |  |  |  | požaduje sa
chemická analýza - reflexná fotometria s použitím testovacích prúžkov |  |  |  | požaduje sa
semikvantitatívne stanovenie parametrov - pH, bielkoviny, bilirubín, urobilinogén, dusitany, glukóza, ketolátky, leukocyty, krv, kyselina askorbová |  |  |  | požaduje sa
refraktometrické stanovenie špecifickej hmotnosti |  |  |  | požaduje sa
mikroskopická analýza - princíp digitálneho snímania obrazu častíc v usmernenom toku kvapaliny s využitím digitálnej kamery |  |  |  | požaduje sa
automatické vyhodnotenie a klasifikácia častíc do min. 12 tried - erytrocyty, leukocyty, zhluky leukocytov, dlaždicové epitélie, ostatné epitélie, hyalinné valce, ostatné valce, kryštály, baktérie, kvasinky, hlienové vlákna, spermie |  |  |  | požaduje sa
následná editácia používateľom a klasifikácia do podkategórií - min. do valcov, epitélií a kryštálov |  |  |  | požaduje sa
výsledky vo forme počtu častíc/1μl a arbitrárnych jednotkách |  |  |  | požaduje sa
softvérové a mechanické prepojenie analyzátora pre chemickú analýzu moču a analyzátora pre analýzu močového sedimentu bez nutnosti zásahu obsluhy |  |  |  | požaduje sa
možnosť rozšírenia softvéru o nástroj, ktorý uľahčuje validáciu a verifikáciu výsledkov na základe individuálnych pravidiel (bez externého softvéru) |  |  |  | požaduje sa
záznam histórie úprav vykonaných u pacientských výsledkov |  |  |  | požaduje sa
obojsmerná komunikácia s LIS v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
dostatočný záložný zdroj v prípade výpadku energie, schopný dokončiť všetky analýzy vrátane ich prevodu do LIS |  |  |  | požaduje sa
softvér v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
externá tlačiareň a záložný zdroj súčasťou zariadenia |  |  |  | požaduje sa
rozmery mikroskopického modulu | cm |  | 60 x 63,5x 65 | šírka x výška x hĺbka
rozmery chemického modulu | cm |  | 60 x 63,5x 65 | šírka x výška x hĺbka
rozmery oboch modulov spolu | cm |  | 120 | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou servisnej odozvy do 24 hodín od preukázateľného nahlásenia poruchy, pričom za servisnú odozvu sa považuje potvrdenie prijatia hlásenia, vykonanie vzdialenej diagnostiky alebo nástup servisného technika na riešenie poruchy, pričom lehota plynie nepretržite v kalendárnych dňoch a hodinách |  |  |  | požaduje sa
vykonanie preventívnej údržby a technických kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 50000
Celková cena v EUR bez DPH: | 50000
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 61500
Názov tovaru: Prístroj pre vyšetrenie kompletného krvného obrazu s päťpopulačným diferenciálom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
automatický hematologický analyzátor na meranie krvného obrazu a krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov |  |  |  | požaduje sa
IVD parametre - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW, PLT, MPV, LY%, LY#, MO%, MO#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA# |  |  |  | požaduje sa
analýza vzorky z otvorenej aj z uzatvorenej skúmavky |  |  |  | požaduje sa
autopodávač na uzatvorené skúmavky |  |  |  | požaduje sa
priechodnosť prístroja v otvorenom móde | počet vzoriek | 60
priechodnosť prístroja v uzatvorenom móde | počet vzoriek | 50
aspiračný objem vzorky | μl |  | 20
automatické zapnutie analyzátora a vykonanie dennej kontroly systému v naprogramovanom čase bez zásahu obsluhy |  |  |  | požaduje sa
automatické odhlásenie užívateľa |  |  |  | požaduje sa
počet reagencií | reagencia |  | 3
automatické rozpoznanie reagencií na základe čiarových kódov |  |  |  | požaduje sa
automatické sledovanie zásob reagencií v prístroji |  |  |  | požaduje sa
tri hladiny kontrol - normálna, nízka, vysoká |  |  |  | požaduje sa
kalibrátor od výrobcu prístroja |  |  |  | požaduje sa
štatistické vyhodnocovanie a sledovanie kontrolných meraní pomocou metódy Levey-Jennings |  |  |  | požaduje sa
výrobcom definovaný systém alarmov pre odhalenie patologických vzoriek a chýb systému |  |  |  | požaduje sa
systém na akvizíciu a spracovanie dát pre diferenciál, napr. pohyblivý gating |  |  |  | požaduje sa
možnosť tlačiť výsledky na externú tlačiareň |  |  |  | požaduje sa
pripojenie do systému LIS |  |  |  | požaduje sa
databáza pacientských výsledkov vrátane grafov, príznakov, kódov a hlásení | pacientský výsledok | 30000
export dát na externé médiá |  |  |  | požaduje sa
archivácia údajov a použitých reagenciách (číslo šarže, exspirácia) |  |  |  | požaduje sa
dotyková obrazovka, čítačka čiarových kódov |  |  |  | požaduje sa
spotreba elektriny | W |  | 120
hlučnosť | dB |  | 80
prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný |  |  |  | požaduje sa
softvér v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
externá tlačiareň a záložný zdroj súčasť dodávky |  |  |  | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ v slovenskom/českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou servisnej odozvy do 24 hodín od preukázateľného nahlásenia poruchy, pričom za servisnú odozvu sa považuje potvrdenie prijatia hlásenia, vykonanie vzdialenej diagnostiky alebo nástup servisného technika na riešenie poruchy, pričom lehota plynie nepretržite v kalendárnych dňoch a hodinách |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 18333
Celková cena v EUR bez DPH: | 18333
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 22549.59
Názov tovaru: Prístroj pre hemokoagulačné vyšetrenie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
kompaktný, stolový, plne automatizovaný koagulačný analyzátor na stanovenie koagulačných, chromogénnych a imunologických testov |  |  |  | požaduje sa
rýchlosť analýzy PT/APTT | ks/hod. | 110
preanalytická kontrola vyšetrovanej vzorky - možnosť detegovať prítomnosť hemolýzy, ikterity a lipémie (špecifickej pre jednotlivé testy), kontrola plnenia skúmavky a prítomnosti zrazeniny |  |  |  | požaduje sa
pozitívna identifikácia vzoriek, reagencií, kontrol a kalibrátorov vložených do prístroja na základe čiarového kódu |  |  |  | požaduje sa
možnosť pracovať v uzatvorenom aj v otvorenom móde pre vzorky |  |  |  | požaduje sa
univerzálne prepichovadlo pre rôzne druhy vákuových odberoviek |  |  |  | požaduje sa
možnosť nasávania vzorky z primárnej uzatvorenej skúmavky aj v pozícii STAT |  |  |  | požaduje sa
schopnosť načítavaťbarkódy primárnych aj sekundárnych skúmaviek počas vkladania vzoriek do analyzátora |  |  |  | požaduje sa
stojančeky analyzátora vhodné pre rôzne typy odberoviek (vrátane pediatrických) |  |  |  | požaduje sa
kontinuálny vklad vzoriek do analyzátora |  |  |  | požaduje sa
možnosť reprioritizácie vzoriek aj počas analýzy |  |  |  | požaduje sa
pridanie nelimitovaného počtu statimových vzoriek do akejkoľvek voľnej pozície pre vzorky aj počas analýzy |  |  |  | požaduje sa
užívateľsky definovateľné reflexné a rerun testovanie, ktoré sa vykoná automaticky a bez nutnosti opakovaného púšťania analýzy alebo opakovaného vkladu vzorky |  |  |  | požaduje sa
súčasné meranie vzoriek a kontrolného materiálu a vykonávanie kalibrácií
zásobník vzoriek | množstvo vzoriek | 40
zásobník reagencií a pomocných roztokov | pozícia | 18
kontinuálny vklad reagencií aj počas chodu analyzátora |  |  |  | požaduje sa
vklad reagencií v originálnych fľaštičkách s barkódmi, ktoré sú načítavané počas vkladu reagencií do analyzátora |  |  |  | požaduje sa
informácie obsiahnuté v barkóde na reagenčných fľaštičkách - názov reagencie, doba exspirácie“. Stabilita reagencie nie je súčasťou barkódu, ale je súčasťou softvéru analyzátora. |  |  |  | požaduje sa
automatické monitorovanie hladiny reagencií - jednoduché sledovanie dostupnosti testov v prístroji vrátane určenia počtu dostupných testov v každej reagenčnej fľaštičke |  |  |  | požaduje sa
všetky reagencie musia byť certifikované a výrobcom validované pre ponúkaný prístroj |  |  |  | požaduje sa
kompletná priama dosledovateľnosť reagencií, kontrol a kalibrátorov vzťahujúcich sa na výsledky - výsledková listina obsahuje aj šarže reagencií a kontrol vzťahujúcich sa na danú vzorku a je možné ich prenášať do LIS |  |  |  | požaduje sa
možnosť uloženia kalibrácií (ktoré je možné v prípade potreby znovu validovať) pre 1 metódu | počet kalibrácií pre 1 metódu | 10 |  | požaduje sa
prehľadné menu kontroly kvality s multipravidlami a filtrovaním |  |  |  | požaduje sa
možnosť načítavať cieľové hodnoty kontrol a kalibrátorov skenovaním |  |  |  | požaduje sa
možnosť prezerať reakčné krivky aj počas analýzy |  |  |  | požaduje sa
možnosť vytvoriť užívateľsky definované metódy |  |  |  | požaduje sa
možnosť importovať a exportovať dáta (výsledky meraní, výsledky kontrol, kalibrácií a nastavení) pomocou elektronických médií |  |  |  | požaduje sa
automatické vytváranie a ukladanie protokolov s udalosťami týkajúcimi sa konfigurácie a chodu systému |  |  |  | požaduje sa
krátka denná údržba | min. |  | 7
publikované referenčné hodnoty pre deti |  |  |  | požaduje sa
kompletné príslušenstvo potrebné pre správnu a plnú funkčnosť systému vrátane tlačiarne, záložného zdroja a pripojenia do LIS (na náklady uchádzača) |  |  |  | požaduje sa
obojstranná komunikácia s laboratórnym informačným systémom a Host Query |  |  |  | požaduje sa
kompletné softvérové vybavenie k získaniu dát a k ich následnému hodnoteniu a aktualizácia softvéru podľa pokynov výrobcu |  |  |  | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ musia byť v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou servisnej odozvy do 24 hodín od preukázateľného nahlásenia poruchy, pričom za servisnú odozvu sa považuje potvrdenie prijatia hlásenia, vykonanie vzdialenej diagnostiky alebo nástup servisného technika na riešenie poruchy, pričom lehota plynie nepretržite v kalendárnych dňoch a hodinách |  |  |  | požaduje sa
vykonanie preventívnej údržby a technických kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 50833
Celková cena v EUR bez DPH: | 50833
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 62524.59
Názov tovaru: Centrifúga |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
stolná chladená centrifúga |  |  |  | požaduje sa
maximálne otáčky | rpm | 18000
maximálne odstredivá sila | rcf | 29700 x g
nastavenie rozsahu teplôt s krokom 1°C | °C | (-) 20°C - (+)40 °C
počet akceleračných stupňov | akceleračný stupeň | 10 |  | požaduje sa
počet brzdiacich stupňov | brzdiaci stupeň | 10 |  | požaduje sa
nastavenie doby centrifugácie alebo kontinuálne točenie (hold) | minúty | 1 - 599 |  | požaduje sa
automatická detekcia nevyváženosti rotorov |  |  |  | požaduje sa
jednofázové napájanie 230V / 50Hz, zapojenie do bežnej zásuvky |  |  |  | požaduje sa
inštalačná plocha | cm |  | 47x77 | šírka x hĺbka
hmotnosť | kg |  | 80
záruka na prístroj | mesiac | 24
súčasťou dodávky centrifúgy je rotor a príslušenstvo |  |  |  | požaduje sa
výkyvný rotor so štyrmi závesmi |  |  |  | požaduje sa
maximálna odstredivá sila rotora | rcf | 4200 x g
maximálna kapacita výkyvného rotora | ml | 4 x 400 |  | požaduje sa
adaptéry pre 10 - 15 ml odberové skúmavky s priemerom 16 mm | ks | 2
kapacita adaptérov pre 10 - 15 ml odberové skúmavky s priemerom 16 mm | počet pozícií | 12
adaptéry pre 2 - 5 ml odberové skúmavky s priemerom 13 mm | ks | 2
kapacita adaptérov pre 2 - 5 ml odberové skúmavky s priemerom 13 mm | počet pozícií | 16
priehľadný protiareosolový kryt na jednotlivé závesy výkyvného motora | ks | 4
záruka na rotor | rok | 5
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 20416
Celková cena v EUR bez DPH: | 20416
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 25111.68
Názov tovaru: Softvér na správu a riadenie klinických dát laboratória |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
softvérové riešenie pre centralizovanú správu laboratórnych prístrojov a dátových tokov (middleware), ktoré pracuje medzi laboratórnym informačným systémom a analyzátormi a zabezpečuje efektívne riadenie toku vzoriek a výsledkov v laboratóriu |  |  |  | požaduje sa
poskytuje centrálne miesto pre správu požiadaviek a výsledkov, vrátane ich validácie, uvoľňovania a sledovania v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
podporuje centralizovanú správu kontroly kvality pre všetky pripojené analyzátory |  |  |  | požaduje sa
automatická a plánovaná archivácia a zálohovanie QC dát |  |  |  | požaduje sa
automatický import, spracovanie a vyhodnocovanie QC dát |  |  |  | požaduje sa
monitorovanie stability analytických procesov pomocou EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
Celková cena SPOLU v EUR bez DPH: | 0
DPH: | 0
Celková cena SPOLU v EUR s DPH: | 0
V: Vyplní záujemca/uchádzač | Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnennej konať za uchádzača Vyplní záujemca/uchádzač
Dátum: Vyplní záujemca/uchádzač