## Cenová kalkulácia
Cenová kalkulácia
Analyzátory pre Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici
Uchádzač:
Obchodné meno
Adresa alebo sídlo
IČO
Platca DPH (áno/nie)
Kontaktná osoba
Telefón
E-mail
Položka | Názov | Cena bez DPH | Sadzba DPH (23%) | Cena s DPH
1 | Integrovaný systém pre biochemickú a imunochemickú diagnostiku |  | 23% | 0
2 | Prístroj pre chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu |  | 23% | 0
3 | Prístroj pre vyšetrenie kompletného krvného obrazu s päťpopulačným diferenciálom |  | 23% | 0
4 | Prístroj pre hemokoagulačné vyšetrenie |  | 23% | 0
5 | Centrifúga |  | 23% | 0
6 | Softvér na správu a riadenie klinických dát laboratória |  | 23% | 0
SPOLU |  | 0 | 23% | 0
Vzorec je nastavený pre platcov DPH so základnou sadzbou (23 %). Uchádzači, na ktorých sa vzťahuje znížená sadzba DPH alebo nie sú platcami DPH, sú povinní upraviť výpočet tak, aby zodpovedal ich postaveniu k DPH.
Upozornenie: Verejný obstarávateľ požaduje v rámci každého predmetu zákazky aj - dovoz, montáž, inštaláciu (tam kde je to relevantné) a zaškolenie obsluhy (tam kde je to relevantné). Sumu na uvedené služby zohľadní uchádzač vo svojej celkovej ponukovej cene, nakoľko tieto služby nie sú samostatnou položkou technickej špecifikácie a cenovej kalkulácie.
Uchádzač vyhlasuje a predložením svojej ponuky potvrdzuje, že ním ponúknutý tovar v plnom rozsahu spĺňa požiadavky na predmet zákazky podľa minimálnych požiadaviek uvedených v jednotlivých špecifikáciách.
V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena s DPH v €” sumu z časti „Cena bez DPH v €“ navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH. V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v časti „Cena s DPH v €” rovnakú sumu ako uviedol v časti „Cena bez DPH v €“. V prípade, ak je uchádzač zahraničnou osobou, uvedie v časti „Cena s DPH v €” sumu z časti „Cena bez DPH v €“ (bez DPH platnej v krajine sídla uchádzača) navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH v SR (DPH odvádza v prípade úspešnosti jeho ponuky verejný obstarávateľ).
V .............................dňa ..........................
Meno, priezvisko štatutárneho zástupcu resp. ním splnomocnenou osobou oprávnenou konať za uchádzača

## Technická špecifikácia
Technická špecifikácia
Analyzátory pre Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici
* Poznámka: Tento stĺpec sa vyplní v prípade parametrov, ktoré nie je možné číselne vyjadriť, resp. je možné ho použiť pre parametre s presnými číselnými údajmi. V stĺpci G Uchádzač doplní "Áno" / "Nie" resp. požadovaný parameter.
vyžltené polia vypĺňa uchádzač
Doplní uchádzač
Názov tovaru: Integrovaný systém pre biochemickú a imunochemickú diagnostiku |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
hmotnosť celého integrovaného systému (IS) s reagenciami | kg |  | 760
pôdorysná plocha integrovaného systému | m2 |  | 2
spotreba vody integrovaného systému | liter / hod. |  | 25
plne automatizovaný integrovaný systém s random access prístupom s biochemickým a imunochemickým modelom |  |  |  | požaduje sa
analytické princípy IS - spektrofotometria, potenciometria, chemiluminiscencia |  |  |  | požaduje sa
analytické metódy IS pre biochemický modul - kolorimetria, turbidimetria, latexová aglutinácia, nepriama ISE |  |  |  | požaduje sa
typy reakcie - kinetická, meranie v koncovom bode, meranie vo fixných bodoch |  |  |  | požaduje sa
grafické znázornenie priebehu reakcie v SW analyzátora |  |  |  | požaduje sa
typy kalibrácií - jednobodová, viacbodová, MB faktor |  |  |  | požaduje sa
zobrazenie kalibračnej krivky v SW analyzátora |  |  |  | požaduje sa
analytické metódy IS pre imunochemický modul - chemiluminiscencia |  |  |  | požaduje sa
výkon IS pre biochemický modul | fotometrických testov za hodinu | 400
výkon IS pre biochemický modul | testov s ISE | 400
výkon IS pre imunochemický modul | imunoanalytických testov za hodinu | 100
paralelné spracovanie vzoriek v biochemickom a imunochemickom module |  |  |  | požaduje sa
typy biologického materiálu - sérum, plazma, moč, likvor, plná krv, plodová voda |  |  |  | požaduje sa
analýza HbA1c (glykovaný hemoglobín) z plnej krvi, bez predprípravy vzorky |  |  |  | požaduje sa
skladovacia kapacita reagencií v chladenom priestore pre biochemický modul | pozícií | 70
skladovacia kapacita reagencií v chladenom priestore pre imunochemický modul | pozícií | 20
reagencie s čiarovými kódmi - automatické sledovanie dostupných testov, dátumu exspirácie, čísla šarže |  |  |  | požaduje sa
veľkosť balenia reagencií v imunochemickom module | testov v balení |  | 50
možnosť vkladania reagencií za chodu, bez nutnosti zastaviť systém |  |  |  | požaduje sa
analýza kvality vzorky - meranie lipemického, hemolytického a ikterického indexu |  |  |  | požaduje sa
detekcia zrazenín |  |  |  | požaduje sa
ochrana vzorkovej a reagenčnej ihly pred nárazom |  |  |  | požaduje sa
otvorené kanály pre reagencie tretej strany |  |  |  | požaduje sa
zadanie hodnôt kalibratóra prostredníctvom QR kódu alebo naskenovaním čiarového kódu |  |  |  | požaduje sa
možnosť priameho vkladania skúmaviek samostatne do biochemického analyzátora a samostatne do imunochemického analyzátora |  |  |  | požaduje sa
možnosť automatického opakovania, riedenia a reflexného testovania |  |  |  | požaduje sa
jednoduchá výmena (bez použitia náradia) spotrebného materiálu, napr. ihiel, elektród a miešadiel |  |  |  | požaduje sa
grafické hodnotenie kontroly kvality (Levey-Jennings graf) v analyzátore |  |  |  | požaduje sa
fotometrický modul s permanentnými kyvetami alebo iné riešenie, ktoré minimalizuje alebo prakticky eliminuje vznik jednorazového odpadu |  |  |  | požaduje sa
životnosť spotrebného materiálu - ISE elektródy | mesiac | 6 |  | požaduje sa
obojsmerná komunikácia s LIS v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
záložný zdroj s dostatočnou kapacitou na dokončenie všetkých analýz prebiehajúcich v čase výpadku elektrickej energie vrátane ich prevodu do LIS |  |  |  | požaduje sa
plná záručná servisná podpora pre všetky analyzátory s možnosťou nahlásenia poruchy telefonicky (slovenský alebo český jazyk) |  |  |  | požaduje sa
vzdialená záručná servisná správa - vzdialený prístup k analyzátoru s možnosťou kontroly stavu analyzátora a na základe súhlasu obsluhy aj priame ovládanie prístroja |  |  |  | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ musia byť v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou nástupu na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy |  |  |  | požaduje sa
vykonanie preventívnej údržby a technických kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 104166
Celková cena v EUR bez DPH: | 104166
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 128124.18
Názov tovaru: Prístroj pre chemickú analýzu moču a vyšetrenie močového sedimentu |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
plne automatizovaný močový analyzátor, resp. linka integrujúca chemické a mikroskopické vyšetrenia moču |  |  |  | požaduje sa
výrobca analyzátora, reagencií a spotrebného materiálu musí byť identický |  |  |  | požaduje sa
nezávislé fungovanie chemického a mikroskopického modulu v prípade poruchy |  |  |  | požaduje sa
celková spotreba moču na chemické a mikroskopické vyšetrenie | ml |  | 6
analýza moču z natívneho necentrifugovaného moču z jednej primárnej skúmavky |  |  |  | požaduje sa
možnosť subklasifikácie častíc močového sedimentu minimálne v rozsahu | subkategórie |  | 25 | požaduje sa
výkon | vzoriek za hodinu | 70
kontinuálne vkladanie vzoriek moču do podávača za choru analyzátora |  |  |  | požaduje sa
integrovaná čítačka čiarových kódov na identifikáciu vzoriek |  |  |  | požaduje sa
chemická analýza - reflexná fotometria s použitím testovacích prúžkov |  |  |  | požaduje sa
semikvantitatívne stanovenie parametrov - pH, bielkoviny, bilirubín, urobilinogén, dusitany, glukóza, ketolátky, leukocyty, krv, kyselina askorbová |  |  |  | požaduje sa
refraktometrické stanovenie špecifickej hmotnosti |  |  |  | požaduje sa
mikroskopická analýza - princíp digitálneho snímania obrazu častíc v usmernenom toku kvapaliny s využitím digitálnej kamery |  |  |  | požaduje sa
automatické vyhodnotenie a klasifikácia častíc do min. 12 tried - erytrocyty, leukocyty, zhluky leukocytov, dlaždicové epitélie, ostatné epitélie, hyalinné valce, ostatné valce, kryštály, baktérie, kvasinky, hlienové vlákna, spermie |  |  |  | požaduje sa
následná editácia používateľom a klasifikácia do podkategórií - min. do valcov, epitélií a kryštálov |  |  |  | požaduje sa
výsledky vo forme počtu častíc/1μl a arbitrárnych jednotkách |  |  |  | požaduje sa
softvérové a mechanické prepojenie analyzátora pre chemickú analýzu moču a analyzátora pre analýzu močového sedimentu bez nutnosti zásahu obsluhy |  |  |  | požaduje sa
možnosť rozšírenia softvéru o nástroj, ktorý uľahčuje validáciu a verifikáciu výsledkov na základe individuálnych pravidiel (bez externého softvéru) |  |  |  | požaduje sa
záznam histórie úprav vykonaných u pacientských výsledkov |  |  |  | požaduje sa
obojsmerná komunikácia s LIS v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
dostatočný záložný zdroj v prípade výpadku energie, schopný dokončiť všetky analýzy vrátane ich prevodu do LIS |  |  |  | požaduje sa
softvér v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
externá tlačiareň a záložný zdroj súčasťou zariadenia |  |  |  | požaduje sa
rozmery mikroskopického modulu | cm |  | 60 x 63,5x 65 | šírka x výška x hĺbka
rozmery chemického modulu | cm |  | 60 x 63,5x 65 | šírka x výška x hĺbka
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou nástupu na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy |  |  |  | požaduje sa
vykonanie preventívnej údržby a technických kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 50000
Celková cena v EUR bez DPH: | 50000
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 61500
Názov tovaru: Prístroj pre vyšetrenie kompletného krvného obrazu s päťpopulačným diferenciálom |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
automatický hematologický analyzátor na meranie krvného obrazu a krvného obrazu s diferenciálnym rozpočtom leukocytov |  |  |  | požaduje sa
IVD parametre - WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW, PLT, MPV, LY%, LY#, MO%, MO#, NE%, NE#, EO%, EO#, BA%, BA# |  |  |  | požaduje sa
analýza vzorky z otvorenej aj z uzatvorenej skúmavky |  |  |  | požaduje sa
autopodávač na uzatvorené skúmavky |  |  |  | požaduje sa
priechodnosť prístroja v otvorenom móde | počet vzoriek | 60
priechodnosť prístroja v uzatvorenom móde | počet vzoriek | 50
aspiračný objem vzorky | μl |  | 20
automatické zapnutie analyzátora a vykonanie dennej kontroly systému v naprogramovanom čase bez zásahu obsluhy |  |  |  | požaduje sa
automatické odhlásenie užívateľa |  |  |  | požaduje sa
počet reagencií | reagencia |  | 3
automatické rozpoznanie reagencií na základe čiarových kódov |  |  |  | požaduje sa
automatické sledovanie zásob reagencií v prístroji |  |  |  | požaduje sa
tri hladiny kontrol - normálna, nízka, vysoká |  |  |  | požaduje sa
kalibrátor od výrobcu prístroja |  |  |  | požaduje sa
štatistické vyhodnocovanie a sledovanie kontrolných meraní pomocou metódy Levey-Jennings |  |  |  | požaduje sa
výrobcom definovaný systém alarmov pre odhalenie patologických vzoriek a chýb systému |  |  |  | požaduje sa
systém na akvizíciu a spracovanie dát pre diferenciál, napr. pohyblivý gating |  |  |  | požaduje sa
možnosť tlačiť výsledky na externú tlačiareň |  |  |  | požaduje sa
pripojenie do systému LIS |  |  |  | požaduje sa
databáza pacientských výsledkov vrátane grafov, príznakov, kódov a hlásení | pacientský výsledok | 30000
export dát na externé médiá |  |  |  | požaduje sa
archivácia údajov a použitých reagenciách (číslo šarže, exspirácia) |  |  |  | požaduje sa
dotyková obrazovka, čítačka čiarových kódov |  |  |  | požaduje sa
spotreba elektriny | W |  | 120
hlučnosť | dB |  | 80
prístroj musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný |  |  |  | požaduje sa
softvér v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
externá tlačiareň a záložný zdroj súčasť dodávky |  |  |  | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ v slovenskom/českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou nástupu na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 18333
Celková cena v EUR bez DPH: | 18333
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 22549.59
Názov tovaru: Prístroj pre hemokoagulačné vyšetrenie |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
kompaktný, stolový, plne automatizovaný koagulačný analyzátor na stanovenie koagulačných, chromogénnych a imunologických testov |  |  |  | požaduje sa
rýchlosť analýzy PT/APTT | ks/hod. | 110
preanalytická kontrola vyšetrovanej vzorky - možnosť detegovať prítomnosť hemolýzy, ikterity a lipémie (špecifickej pre jednotlivé testy), kontrola plnenia skúmavky a prítomnosti zrazeniny |  |  |  | požaduje sa
pozitívna identifikácia vzoriek, reagencií, kontrol a kalibrátorov vložených do prístroja na základe čiarového kódu |  |  |  | požaduje sa
možnosť pracovať v uzatvorenom aj v otvorenom móde pre vzorky |  |  |  | požaduje sa
univerzálne prepichovadlo pre rôzne druhy vákuových odberoviek |  |  |  | požaduje sa
možnosť nasávania vzorky z primárnej uzatvorenej skúmavky aj v pozícii STAT |  |  |  | požaduje sa
schopnosť načítavaťbarkódy primárnych aj sekundárnych skúmaviek počas vkladania vzoriek do analyzátora |  |  |  | požaduje sa
stojančeky analyzátora vhodné pre rôzne typy odberoviek (vrátane pediatrických) |  |  |  | požaduje sa
kontinuálny vklad vzoriek do analyzátora |  |  |  | požaduje sa
možnosť reprioritizácie vzoriek aj počas analýzy |  |  |  | požaduje sa
pridanie nelimitovaného počtu statimových vzoriek do akejkoľvek voľnej pozície pre vzorky aj počas analýzy |  |  |  | požaduje sa
užívateľsky definovateľné reflexné a rerun testovanie, ktoré sa vykoná automaticky a bez nutnosti opakovaného púšťania analýzy alebo opakovaného vkladu vzorky |  |  |  | požaduje sa
súčasné meranie vzoriek a kontrolného materiálu a vykonávanie kalibrácií
zásobník vzoriek | množstvo vzoriek | 40
zásobník reagencií a pomocných roztokov | pozícia | 18
kontinuálny vklad reagencií aj počas chodu analyzátora |  |  |  | požaduje sa
vklad reagencií v originálnych fľaštičkách s barkódmi, ktoré sú načítavané počas vkladu reagencií do analyzátora |  |  |  | požaduje sa
informácie obsiahnuté v barkóde na reagenčných fľaštičkách - názov reagencie, doba exspirácie“. Stabilita reagencie nie je súčasťou barkódu, ale je súčasťou softvéru analyzátora. |  |  |  | požaduje sa
automatické monitorovanie hladiny reagencií - jednoduché sledovanie dostupnosti testov v prístroji vrátane určenia počtu dostupných testov v každej reagenčnej fľaštičke |  |  |  | požaduje sa
všetky reagencie musia byť certifikované a výrobcom validované pre ponúkaný prístroj |  |  |  | požaduje sa
kompletná priama dosledovateľnosť reagencií, kontrol a kalibrátorov vzťahujúcich sa na výsledky - výsledková listina obsahuje aj šarže reagencií a kontrol vzťahujúcich sa na danú vzorku a je možné ich prenášať do LIS |  |  |  | požaduje sa
možnosť uloženia kalibrácií (ktoré je možné v prípade potreby znovu validovať) pre 1 metódu | počet kalibrácií pre 1 metódu | 10 |  | požaduje sa
prehľadné menu kontroly kvality s multipravidlami a filtrovaním |  |  |  | požaduje sa
možnosť načítavať cieľové hodnoty kontrol a kalibrátorov skenovaním |  |  |  | požaduje sa
možnosť prezerať reakčné krivky aj počas analýzy |  |  |  | požaduje sa
možnosť vytvoriť užívateľsky definované metódy |  |  |  | požaduje sa
možnosť importovať a exportovať dáta (výsledky meraní, výsledky kontrol, kalibrácií a nastavení) pomocou elektronických médií |  |  |  | požaduje sa
automatické vytváranie a ukladanie protokolov s udalosťami týkajúcimi sa konfigurácie a chodu systému |  |  |  | požaduje sa
krátka denná údržba | min. |  | 7
publikované referenčné hodnoty pre deti |  |  |  | požaduje sa
kompletné príslušenstvo potrebné pre správnu a plnú funkčnosť systému vrátane tlačiarne, záložného zdroja a pripojenia do LIS (na náklady uchádzača) |  |  |  | požaduje sa
obojstranná komunikácia s laboratórnym informačným systémom a Host Query |  |  |  | požaduje sa
kompletné softvérové vybavenie k získaniu dát a k ich následnému hodnoteniu a aktualizácia softvéru podľa pokynov výrobcu |  |  |  | požaduje sa
návody na používanie prístroja a diagnostík ako aj KBÚ musia byť v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
dodanie certifikátov potrebných pre in vitro diagnostiku v súlade s platnou legislatívou |  |  |  | požaduje sa
dodávateľ musí byť autorizovaný od výrobcu prístroja na predaj a údržbu zariadenia |  |  |  | požaduje sa
autorizovaný záručný servis s dobou nástupu na opravu do 24 hod. od nahlásenia poruchy |  |  |  | požaduje sa
vykonanie preventívnej údržby a technických kontrol v rozsahu predpísanom výrobcom |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 50833
Celková cena v EUR bez DPH: | 50833
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 62524.59
Názov tovaru: Centrifúga |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
stolná chladená centrifúga |  |  |  | požaduje sa
maximálne otáčky | rpm | 18000
maximálne odstredivá sila | rcf | 29700 x g
nastavenie rozsahu teplôt s krokom 1°C | °C | (-) 20°C - (+)40 °C
počet akceleračných stupňov | akceleračný stupeň | 10 |  | požaduje sa
počet brzdiacich stupňov | brzdiaci stupeň | 10 |  | požaduje sa
nastavenie doby centrifugácie alebo kontinuálne točenie (hold) | minúty | 1 - 599 |  | požaduje sa
automatická detekcia nevyváženosti rotorov |  |  |  | požaduje sa
jednofázové napájanie 230V / 50Hz, zapojenie do bežnej zásuvky |  |  |  | požaduje sa
inštalačná plocha | cm |  | 47x77 | šírka x hĺbka
hmotnosť | kg |  | 80
záruka na prístroj | mesiac | 24
súčasťou dodávky centrifúgy je rotor a príslušenstvo |  |  |  | požaduje sa
výkyvný rotor so štyrmi závesmi |  |  |  | požaduje sa
maximálna odstredivá sila rotora | rcf | 4200 x g
maximálna kapacita výkyvného rotora | ml | 4 x 400 |  | požaduje sa
adaptéry pre 10 - 15 ml odberové skúmavky s priemerom 16 mm | ks | 2
kapacita adaptérov pre 10 - 15 ml odberové skúmavky s priemerom 16 mm | počet pozícií | 12
adaptéry pre 2 - 5 ml odberové skúmavky s priemerom 13 mm | ks | 2
kapacita adaptérov pre 2 - 5 ml odberové skúmavky s priemerom 13 mm | počet pozícií | 16
priehľadný protiareosolový kryt na jednotlivé závesy výkyvného motora | ks | 4
záruka na rotor | rok | 5
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH: | 20416
Celková cena v EUR bez DPH: | 20416
DPH: | 23%
Celková cena v EUR s DPH: | 25111.68
Názov tovaru: Softvér na správu a riadenie klinických dát laboratória |  |  |  |  | Označenie (výrobná značka/model) ponúkaného tovaru: doplní uchádzač
Požadované technické parametre a vybavenie | Merná jednotka parametra |  | Požiadavka |  | Uchádzačom ponúknuté parametre (uchádzač uvedie ku každej položke/parametru hodnotu/funkcionalitu ponúkaného produktu, t.j. opis vlastnostíproduktu tak, aby bolo možné posúdiťsplnenie požiadaviek na daný produkt)
|  | minimálne | maximálne | ďalšie požiadavky/presné parametre *
softvérové riešenie pre centralizovanú správu laboratórnych prístrojov a dátových tokov (middleware), ktoré pracuje medzi laboratórnym informačným systémom a analyzátormi a zabezpečuje efektívne riadenie toku vzoriek a výsledkov v laboratóriu |  |  |  | požaduje sa
poskytuje centrálne miesto pre správu požiadaviek a výsledkov, vrátane ich validácie, uvoľňovania a sledovania v reálnom čase |  |  |  | požaduje sa
podporuje centralizovanú správu kontroly kvality pre všetky pripojené analyzátory |  |  |  | požaduje sa
automatická a plánovaná archivácia a zálohovanie QC dát |  |  |  | požaduje sa
automatický import, spracovanie a vyhodnocovanie QC dát |  |  |  | požaduje sa
monitorovanie stability analytických procesov pomocou EWMA (Exponentially Weighted Moving Average) |  |  |  | požaduje sa
zaškolenie v slovenskom alebo českom jazyku |  |  |  | požaduje sa
Požadovaný počet kusov: | 1
Cena za 1 kus v EUR bez DPH:
Celková cena v EUR bez DPH:
DPH:
Celková cena v EUR s DPH:
Celková cena SPOLU v EUR bez DPH: | 0
DPH: | 0
Celková cena SPOLU v EUR s DPH: | 0
V: Vyplní záujemca/uchádzač | Meno a priezvisko, funkcia oprávnenej osoby a podpis štatutárneho zástupcu alebo osoby oprávnennej konať za uchádzača Vyplní záujemca/uchádzač
Dátum: Vyplní záujemca/uchádzač