# Príloha č. B.1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky

Časť I. predmetu zákazky

Položka č. 1: Strižný mlyn

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Strižný mlyn v počte 1 ks - zariadenie umožňujúce jemné mletie mäkkých, stredne tvrdých, pevných, elastických, vláknitých a heterogénnych materiálov ako odpad, plasty, papier, guma, textil, polyméry, elektronické súčiastky, káble, rastlinné materiály, pre teplotne citlivé materiály, zvlášť pri tvrdej práci a pod. (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

  - Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Zariadenie musí umožňovať mletie vstupného materiálu s veľkosťou v rozmedzí min. 60 – max. 80 mm na princípe strihu a rezu.

  - Požadovaná veľkosť výstupných častíc: v rozsahu min. 0,25 – 20 mm.

  - Nastaviteľné otáčky mletia: od min. 700 až 3000 min-1 s brzdou motora.

  - Obvodová rýchlosť rotora: v rozsahu min. 4,7 – 20,3 m.s-1,

  - Priemer rotora:  min. 129,5 mm,

  - Typ rotora :

    - min. 6-diskový rotor 1 ks,

    - špeciálny V – rotor s nastaviteľnou optimálnou rýchlosťou 1 ks.

  - Materiál mlecích nástrojov: nerezová oceľ pre mletie bez kontaminácie ťažkými kovmi, strižné doštičky z karbid volfrámu, súčasťou je univerzálny násypný lievik.

  - Zariadenie musí zabezpečiť optimálne strihové efekty pomocou strižných líšt, rýchle a jednoduché čistenie.

  - Voliteľná zberná nádoba s objemom:

    - 5 L 1ks,

    - 30 L 1 ks.

  - Voliteľná zberná nádoba pre cyklónové odsávanie s nastaviteľnou optimálnou rýchlosťou:

    - 0,25 L 1ks,

    - 0,5 L, 1 ks.

  - Súčasťou zariadenia musí byť:

    - cyklón s nádobou na vzorky s objemom:  min. 500 ml;

    - priemyselný vysávač s pripojením na 230 V, 50/60 Hz zabezpečujúci zber vzoriek a čistenie zariadenia;

    - nasledovné príslušenstvo:

      - spodné sitá z nerezovej ocele so štvorcovými otvormi s veľkosťou strán: 2, 4, 6, 8, 10, 20 mm

      - spodné sitá z nerezovej ocele s lichobežníkovými otvormi s veľkosťou strán: 0,25; 0,50; 0,75; 1,00; 1,50 mm.

      - špeciálny stôl, ktorý je konštrukčnou súčasťou mlyna.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Časť II. predmetu zákazky

Položka č. 1: Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Analyzátor tvaru kvapky s možnosťou merania povrchovej energie v počte 1 ks  - prístroj na charakterizáciu povrchu materiálov (sklo, textil, guma kovy) meraním zmáčania povrchu pomocou „sediacej kvapky“ (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „prístroj“).

  - Prístroj musí byť plne automatický, zameraný na meranie uhla zmáčania, meranie povrchového a medzifázového napätia, výpočet voľnej povrchovej energie a jej polárnej a disperznej zložky.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Prístroj musí obsahovať:

    - Vysokorýchlostnú digitálnu kameru s vysokým rozlíšením na snímanie kvapiek zloženú zo snímača, filtra na odstránenie porúch, optického systému s manuálnym priblížením (6,5x), jemným zaostrovaním a zorným poľom od 3,2 x 3,2 mm do 18,5 x 18,5 mm,

    - Automatický dávkovací systém pre min. 4 testované kvapaliny, riadený softvérom + 1 manuálne dávkovanie 1 testovanej kvapaliny, vrátane:

- jednorazových striekačiek (100 ks) s objemom  3 ml s Luer-Lock konektorom,

- presnej sklenenej striekačky min. 500ml na použitie pre manuálnu dávkovaciu jednotku alebo softvérovo riadené dávkovacie jednotky pre jednu tekutinu. Plynotesnosť piestu injekčnej striekačky a konektor Luer-Lock musia zaistiť, že kvapky sa dávkujú kontrolovaným spôsobom aj pri kvapalinách s nízkou viskozitou.- 10ks

- súpravy ihiel s Luer-Lock konektorom - 0.5 mm, dĺžka 38 mm, - 50 ks ,

- sady jednorazových ihiel na kontaktný uhol a závesnú kvapku Sortiment ihiel musí poskytovať celý rad vhodných ihiel na meranie kontaktného uhla, ako aj povrchového a medzifázového napätia (SFT / IFT) pomocou metódy  Pendant drop.

Ihly z ocele, PP a PTFE s dĺžkou 38 mm a rôznymi priemermi musia umožniť optimálne dávkovanie tuhých látok a kvapalín s rôznym zmáčaním. Všetky ihly musia mať konektor Luer-Lock pre bezpečné pripojenie ku všetkým jednotlivým a viacdávkovým jednotkám:

  - 5 oceľových ihiel s priemerom 1,8 mm (SFT / IFT)

  - 5 oceľových ihiel s priemerom 0,5 mm (kontaktný uhol)

  - 5 ihiel PTFE s priemerom 2,0 mm (SFT / IFT)

  - 5 ihiel PTFE s priemerom 1,0 mm (SFT / IFT)

  - 5 ihiel PTFE s priemerom 0,5 mm (kontaktný uhol)

  - 5 ihiel z PP (flexibilná injekčná striekačka) s priemerom 0,7 mm (kontaktný uhol)

    - Štandardný stojan na vzorky min. (105 x 105 mm) s automatickým nastavením polohy vzorky v smere x alebo y a manuálnym nastavením polohy v smere osi z,

    - Vysoko výkonné osvetlenie LED, monochromatické, minimálne s dvomi úrovňami výkonu a integrovanou svetelnou stenou pre malé kontaktné uhly.  Menovitý výkon pri nižšej úrovni výkonu nesmie byť menší ako 0,25W.

    - Elektronický modul s min. dvomi konektormi pre snímanie teploty,

    - Základný elektronický modul, vrátane rozhrania na pripojenie ďalších elektronických modulov a riadiacich jednotiek,

    - Adaptér pre pripojenie prístroja k USB portu PC,

    - Teplotnú komoru s regulovanou teplotou od min. -10 °C do min. 130 °C,

    - Nerezovú vaňu s kvapalinových termostatom s chladením pracujúcim v teplotnom rozsahu min. -25 až 200 °C.

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - program na určenie statických a dynamických uhlov zmáčania využívajúci metódy poklesu priepustnosti a zablokovania bublín v intervale od 0 – 180°, s rozlíšením min. 0,1°,

    - program na určenie povrchovej energie z údajov uhla zmáčania ako aj

    - program na určenie povrchového a medzifázového napätia kvapalín analýzou rastúcich a klesajúcich kvapiek.

    - riadiaca jednotka s príslušenstvom a parametrami vhodnými na merania kontaktných uhlov, so štandardizovaným, grafickým, používateľským operačným systémom so 64 bit architektúrou napr. OS Windows 10 Pro alebo ekvivalent a kapacitou pamäte min. 250GB na ukladanie nasnímaných meraných kvapiek a LCD monitorom min 24“.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 2: Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Systém pre syntézu v tuhej fáze k mikrovlnnému zariadeniu v počte 1 ks - dovybavenie mikrovlnného zariadenia Flexiwave od spoločnosti Chromspec –Slovakia s.r.o., rok výroby 2015, na organickú syntézu a depolymerizáciu plastov (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

  - Predmetom zákazky je reaktor pre tuhú fázu s objemom 2 500 ml vrátane riadiaceho SW a montáže,, ktorý umožní homogénny ohrev vzorky a distribúciu tepla v pevnej, viskóznej  a kašovitej fáze vzorky.

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Zariadenie musí umožňovať

    - monitorovanie pomocou bezdotykového teplotného snímača do teploty min. 300 °C.

    - prevádzku pre modifikáciu materiálov, polykondenzácie, syntézy a rozklad vzoriek:

      - pri atmosférickom tlaku,

      - pri podtlaku,

      - v prítomnosti inertného plynu.

  - Software musí umožňovať výstup vo forme úplnej dokumentácie podľa zásad SLP s PID algoritmom pre presné kopírovanie požadovanej teplotnej krivky a pre plné zabezpečenie kvality rozkladu.

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť montáž reaktora a profylaktický servis prístroja Flexiwave                      na 5 rokov.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 3: Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Zariadenie na meranie veľkosti častíc laserovým rozptylom svetla v počte 1 ks - analyzátor veľkosti častíc pomocou laserového rozptylu pre suchý spôsob disperzie na princípe Fraunhoferovej a MIE teórie (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Rozsah veľkosti častíc: v rozsahu  minimálne 0,3 – 1000 µm.

  - Zariadenie musí merať distribúciu veľkosti častíc snímaním rozptýleného svetla na detektoroch  umiestnených za kyvetou a to bez nutnosti kalibrácie a predhrievania lasera.

  - Systém musí mať automatickú  kontrolu a optimálne zameranie lasera.

  - Presnosť merania: ≤ 1 % mediánu. Rozlíšenie (voliteľné) min. 100 tried veľkosti.

  - Opakovateľnosť meraní: ≤ 1 % mediánu pre suchý spôsob merania.

  - Reprodukovateľnosť merania: ≤ 1 %.

  - Súčasťou zariadenia musí byť systém na detekciu poklesu vákua.

  - Pre suchý spôsob disperzie musí byť zariadenie vybavené:

    - externou násypkou s rúrkou vedúcou do kyvety,

    - Reguláciou rýchlosti striasania vzorky,

    - systémom na zabránenie vstupu väčších častíc.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - vysávacie zariadenie;

    - kompresor - so zásobníkom s objemom ≥ 50 L a max. tlakom ≤ 8 bar;

    - filtračná jednotka na frakcie:

- do 3 μm,

- do 0,3 μm,

- do 0,01 μm.

  - Pri kalibrácii disperzie na suchý spôsob musí zariadenie umožňovať kalibráciu s použitím CaCO3.

  - Kalibrácia zariadenia bude požadovaná iba pri zmene softvéru, alebo niektorej z častí hardvéru prístroja, resp. v rámci pravidelnej kalibrácie 1x za rok s použitím CaCO3.

  - Súčasťou zariadenia musí byť riadiaca jednotka s príslušným softvérom, kompatibilná so štandardizovaným, grafickým, používateľským operačným systémom so 64 bit architektúrou napr. OS Windows Pro alebo ekvivalent, export dát v bežných formátoch (Excel, PDF, JPG., Word, atď.).

  - Riadiaca jednotka na ovládanie systému a spracovanie výsledkov meraní  s  minimálne 4 GB RAM a 1 TB hard disk, 1 sériový port, port pre tlačiareň, USB, LAN, LCD monitor min.24“.

  - El. napájanie: AC 230 V - 50/60 Hz., tlačiareň na tlač výstupov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť aj štartovací balíček na 5 rokov s návodom v slovenskom alebo českom jazyku, ktorý musí obsahovať minimálne:

    - 10 m hadička pre zásobník (spotreba cca 2 m/rok),

    - 2 ks náhradná kremenná kyveta,

    - 200 ks čistiace papieriky na kyvetu.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 4: Detektor mastných nečistôt

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar - Detektor mastných nečistôt v počte 1 ks - zariadenie na nedeštruktívnu detekciu mastných nečistôt kovových a polymérnych materiálov bez ovplyvňovania vlastností celého objektu a jeho povrchu. Princíp funkcie spočíva v excitácii mastných nečistôt pomocou UV žiarenia a vyhodnocovania obrazu intenzít ich fluorescencie (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Doba detekcie a vyhodnotenia: max. 10 s, podľa typu mastnej nečistoty a svetelných podmienok.

  - Minimálny detekčný limit: plošná koncentrácia v rozsahu od 15 do 70 mg.m-2 (cca 16 – 77 nm hrúbky vrstvy), podľa typu mastnej nečistoty a drsnosti podkladového materiálu

  - Maximálny detekčný limit: rozsah musí byť možné ľubovoľne prispôsobiť hrúbke vrstvy v rozsahu min. od 4 do 10 m

  - Rozlíšenie snímacieho čipu: min. 1056x1536 px

  - Veľkosť vyhodnocovanej plochy: min. 20 x 13,8 mm,

  - Veľkosť 1 pixela - max. 13 m

  - Elektrické napätie: 9V DC

  - UV vlnová dĺžka/výkon - 365 nm/výkon od 900 do 1000 mW

  - Typ batérie a kapacita: Lithium‐Ion 3.7 V, min. 3400 mAh,

  - Výdrž batérie: min. 480 detekcií bez dobitia

  - Nabíjanie batérie: USB‐mini, max. 450 mA

  - Hmotnosť detektora: max. 550 g

  - Prevádzková teplota: 10 až 30 °C

  - Rozmery (Š/V/H): max. 130 x 215 x 35 mm

  - Zariadenie musí mať vlastnú riadiacu jednotku  a výstup na externú riadiacu jednotku so štandardizovaným, grafickým, používateľským operačným systémom so 64 bit architektúrou napr. OS Windows Pro alebo ekvivalent.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť desktop aplikácia pre prevádzku, nastavenie a vyhodnocovanie dát. Typ rozhrania pre prenos dát: bezdrôtové (wifi) – zariadenie musí tvoriť prístupový AP bod s riadiacou jednotkou.

  - Súčasťou zariadenia musí byť:

    - ochranný kufrík,

    - výmenné manžety,

    - balónik pre odstránenie prachových nečistôt,

    - USB nabíjací zdroj,

    - USB kábel,

    - ochranné UV okuliare,

    - USB Flash so softvérom,

    - kalibračné vzorky.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 5: Stolová odstredivka

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Stolová odstredivka v počte 1 ks - výkonná stolová odstredivka pre objemy vzoriek s kapacitou min. 4 x 750 ml na odstreďovanie pomocou odstredivej sily (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Stolová odstredivka musí disponovať nasledovnými parametrami:

    - centrifugácia s fixným rotorom pri max. 20 913 x g (14 000 ot./min.);

    - centrifugácia s výkyvným rotorom pri max. 4 500 x g (5 000 ot./min.);

    - rozsah regulácie otáčok: min. 200 až 14 000 ot./min. – s krokom 10 ot./min.

    - automatická konverzia RPM/RCF;

    - rozsah akcelerácie a decelerácie: min. 10 krokov

    - digitálny displej pre nastavenie: času v rozsahu 1 minúta až 99 minút a rýchlosti;

    - hlučnosť prevádzky - maximálne 54 dB(A);

    - počet užívateľských programov: minimálne 30;

    - samostatné tlačidlo pre rýchle stočenie vzoriek;

    - výška odstredivky s otvoreným vekom: maximálne 80 cm;

    - zariadenie musí mať automatické rozpoznanie rotora, s automatickým obmedzením maximálnej rýchlosti a automatickú detekciu nevyváženosti rotora a bezúdržbový pohon;

  - Požadované vlastnosti výkyvného rotora:

    - Výkyvný rotor musí byť vhodný pre vzorky - pre nádoby od 0,2 ml do 500 ml; s max. 3 220 x g – 4 000 ot./min;

    - Musí mať možnosť autoklávovania;

    - Musí obsahovať min. 4 závesy pre nádoby s objemom min. 400 ml a min. 4 tesniace uzávery;

    - Z dôvodu práce s nebezpečnými látkami musia byť uzávery nepriepustné pre aerosóly, čo musí byť doložené certifikátom od autorizovanej spoločnosti.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť nasledovné príslušenstvo:

    - Adaptér 400 ml – 4 ks pre fľaše s objemom 400 ml a priemerom 81 mm, centrifugačný rádius 180 mm, max. 3 220 x g.

    - Adaptér 5x50 ml – 20 ks pre 50 ml skúmavky s kónickým dnom s priemerom 31 mm a s výškou max. 122 mm, centrifugačný rádius 173 mm, max. 3 100 x g.

  - Súčasťou zariadenia musia  byť aj presné elektronické váhy

    - Váživosť:   minimálne 4000 g,

    - Presnosť váženia:  min. 0,01 g.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 6: Testovacia komora

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – testovacia komora v počte 1 ks - zariadenie na urýchlené starnutie polymérnych materiálov vplyvom UV žiarenia, na skúšanie podľa normy ISO 4892-3, ISO 16474-3 (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „zariadenie“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Zariadenie musí byť vybavené reguláciou osvitu UV (napríklad Solar Eye® Irradiance Control , alebo ekvivalentnou reguláciou) s možnosťou elektronicky programovateľnej teploty v čase, s automatickým ohrevom vzduchu v komore podľa programu a s možnosťou vykonávania kondenzačnej skúšky.

  - Požadovaný rozsah teplôt:

    - min. + 45 °C až min. + 80 °C pre UV periódu testu;

    - min. + 40 °C až min. + 60 °C pre kondenzačnú skúšku pri 100 % relatívnej vlhkosti s možnosťou osvitu vzoriek pri súčasnej kondenzácii.

  - Zariadenie musí byť vybavené osvetľovacími lampami: min. 8 kusov,

    - s výkonom každej lampy: min. 40 W, typ UVA;

    - s maximom výkonu na vlnovej dĺžke 340 nm.

    - regulovaný výkon svetla dopadajúceho na vzorky:  min. do 1,55 W.m-2 pri 340 nm.

  - Súčasťou zariadenia musia byť minimálne 4 kontrolné senzory svetelného výkonu inštalovaných zdrojov žiarenia pre 340 nm.

  - Zariadenie musí mať  celkovú expozičnu plochu pozostávajúcu  minimálne zo štyroch častí, každá s rozmermi min.  300 x 450 mm.

  - Súčasťou zariadenia musia byť:

    - samostatné držiaky na ploché vzorky  - min. 45 kusov, rozmer vzorky min. 75 x 150 mm,

    - samostatný držiak s rozmermi min. 102 x 152 mm (na 2 vzorky),  4 ks

    - samostatný držiak  s rozmermi min. 152 x 152 mm (na 2 vzorky),  6 ks

    - samostatný držiak na 3D vzorky s rozmermi max. 495 x 25 x 324 mm (š x h x v),  2 ks

    - súprava na nadstavenie (zväčšenie) dvier pre vzorky s hrúbkou  od 25  až 50 mm - 1 kus  (pre jedny dvere).

    - malý samostatný nastaviteľný držiak na 3D vzorky, vybavený svorkami so silikónovou penovou gumou pre vzorky s hrúbkou max. 17 mm, šírkou max. 75 mm a s výškou od min. 58 do max. 85 mm,  -  5 ks

    - pružné svorky na prichytenie vzoriek s hrúbkou min. 6 až max. 19 mm na plochom držiaku vzoriek - min. 50 ks.

    - samostatné držiaky s nastaviteľnou hĺbkou do 200 mm na 3D vzorky  s rozmermi max. 495 x 324 a hĺbkou v rozsahu min. 25 do max. 200 mm – 2 ks, súčasťou držiaka musí byť príslušenstvo na uchytenie vzoriek min. 2ks.

  - Zariadenie musí byť riadené cez ovládací panel, na programovanie a diagnostiku so zobrazením nastavených a aktuálnych hodnôt na displeji, programovanie cyklov - osvit, kondenzačné podmienky – programovateľné nastavenie v čase so spätno-väzbovou kontrolou žiarenia s následnou reguláciou osvitu.

  - Súčasťou zariadenia musí byť kalibračná súprava na kalibráciu svetelného toku s metrologickou nadväznosťou  a s európskou platnosťou.

    - Požadujeme maximálny stupeň automatizácie kalibračného postupu intenzity osvitu, vylúčenie či minimalizáciu ľudského faktora pri kalibrácii stroja, bez zadávania nameraných hodnôt do prístroja - prenos údajov káblom.

    - Kalibrácia intenzity svetelného toku musí prebiehať pri bežnej práci zariadenia, pričom proces musí byť riadený pracovnými senzormi. Kalibračné senzory musia byť umiestnené paralelne s pracovnými senzormi.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť softvér pre riadiacu jednotku.

  - Komora musí umožňovať pripojenie cez Ethernet rozhranie.

  - Výmena svetelných zdrojov musí byť jednoducho vykonateľná užívateľom, zariadenie musí byť mobilné (na pojazdných kolieskach a pod.).

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť štartovací balík, ktorého súčasťou musia byť:

    - tri sady náhradných lámp:

- 1 sada UVA 340 lámp (min. 12 ks),

- 1 sada UVB 313 lámp (min. 12 ks),

- 1 sada lámp UVA 351 (min. 12 ks).

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou predmetu zákazky musí byť:

    - servis a technická podporu v SR, dosiahnuteľnosť servisu maximálne 48 hodín od nahlásenia poruchy (v pracovných dňoch), zaistenie technického a odborného poradenstva na prevádzku prístroja počas 24 mesiacov.

    - kalibračné služby pre teplotu a relatívnu vlhkosť na základe akreditácie organizácie ČIA, ISO 17025,

    - návod v slovenskom alebo českom jazyku,

    - príslušné technické normy na testovanie materiálov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Časť III. predmetu zákazky

Položka č. 1: Simulačný softvér

- Základný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je – Simulačný softvér v počte 1 ks - špecializovaný simulačný softvér na báze metódy konečných prvkov ANSYS Academic Research Mechanical  alebo ekvivalentný softvérový produkt. Softvér musí simulovať deformačno-napäťové stavy, modálnej analýzy a teplotné pole polymérov a kompozitov pre rôzne spôsoby ich zaťažovania na univerzálnom skúšobnom zariadením Autograph AG-X plus 5kN – Shimadzu (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „softvér“).

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

Licencia musí mať nasledovné parametre:

- software ANSYS alebo ekvivalentný produkt musí byť určený na výpočty na základe metódy konečných prvkov,

- musí byť vhodný na riešenie deformačno-napäťových úloh a modálnych analýz,

Súčasťou dodávky musí byť:

- verzia pre výskumnú činnosť ANSYS Academic Research Mechanical alebo ekvivalentný softvérový produkt s neobmedzeným počtom nódov – min. 1 licencia neobmedzená,

- ANSYS Academic Teaching Mechanical, alebo ekvivalentný softvérový produkt v počte min. 5 licencií neobmedzené.

Ekvivalentne softvérové  produkty ku softvéru  ANSYS  Academic Research Mechanical a ANSYS Academic Teaching Mechanical, musia byť vnútorne a logicky rovnako previazané ako softvér ANSYS a musia byť vhodné na simuláciu deformačno-napäťových stavov, modálnej analýzy a teplotných polí polymérov a kompozitov pre rôzne spôsoby ich zaťažovania na univerzálnom skúšobnom zariadením Autograph AG-X plus 5kN -– Shimadzu

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Súčasťou dodávky softvéru musí byť:

    - doprava na miesto dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky

    - zaškolenie obsluhy minimálne 2 ľudí v dĺžke trvania 1 dňa.

  - Softvér musí byť po inštalácii schopný vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Časť IV. predmetu zákazky

Položka č. 1: Konfokálny mikroskop

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Konfokálny merací mikroskop s pokročilou 2D/3D obrazovou analýzou a aktívnym antivibračným stolom v počte 1 ks (ďalej len „predmet zákazky“ alebo len „prístroj“).

- .POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Konfokálny merací mikroskop – technická špecifikácia

    - Zostava musí obsahovať nižšie uvedené súčasti a musí spĺňať nasledujúce minimálne požiadavky:

      - Prístroj musí byť určený pre bezkontaktné pozorovanie a meranie povrchov opracovaných alebo neopracovaných materiálov, materiálových vzoriek a objemových útvarov pravidelných aj nepravidelných tvarov z rôznych materiálov (kovy, sklo, keramické materiály, plasty, vláknovej štruktúry, sypké materiály, tenké vrstvy).

      - Prístroj nebude nevyžadovať predchádzajúcu prípravu vzoriek.

      - Prístroj musí byť nový, nerepasovaný

  - Prístroj musí tvoriť kompletný systém a predmet zákazky musí zahŕňať:

    - laserový konfokálny mikroskop umožňujúci kombinovať 3D obraz so štandardným mikroskopickým pozorovaním;

    - ovládacie jednotky konfokálneho mikroskopu a riadiace jednotky celého prístroja vrátane zobrazovacej jednotky; všetky tieto jednotky musia byť vzájomne kompatibilné;

    - softvér pre riadenie všetkých súčastí mikroskopu, zobrazenie, uloženie a export mikroskopických snímok, spracovanie obrazu, nameraných dát a vyhodnotenie výsledkov;

    - meranie vrátane parametrov drsnosti povrchov.

  - Zobrazenie a pozorovacie metódy:

    - Skutočné farebné a čiernobiele zobrazovanie v konfokálnom aj klasickom nekonfokálnom móde;

    - Duálny dvojkanálový konfokálny systém, zostava laseru a dvoch detektorov s konfokálnými clonkami na precízne 3D zobrazovanie materiálov s rozdielnou odrazivosťou;

    - Rezonančný XY skener alebo rýchlejší;

    - Obojsmerný systém skenovania (bi-directional);

    - Pozorovanie v odrazenom svetle: Svetlé pole (BF) , Polarizovanom svetle (Pol) a Diferenciálnom interferenčnom kontraste (DIC + Laser DIC), (zostava polarizátora, analyzátora a Nomarského hranolu v optickej dráhe);

    - Snímanie s vysokým dynamickým rozsahom HDR + Laser HDR.

  - Špecifikácie bezimerzných objektívov:

    - obj. zväčšenie 5x min. Plan-Fluorit; hodnota NA min. 0,15; hodnota WD min. 20 mm

    - obj. zväčšenie 10x min. Plan-Fluorit; hodnota NA min. 0,3; hodnota WD min. 10,4 mm

    - obj. zväčšenie 20x min. Plan-Apochromat; hodnota NA min. 0,6; hodnota WD min. 1 mm

    - obj. zväčšenie 50x min. Plan-Apochromat; hodnota NA min. 0,95; hodnota WD min. 0,35 mm

    - obj. zväčšenie 50x min. Plan-Fluorit; hodnota NA min. 0,6; hodnota WD min. 5 mm

    - obj. zväčšenie 100x min. Plan-Fluorit; hodnota NA min. 0,8; hodnota WD min. 3,4 mm

  - Ďalšie technické požiadavky na predmet zákazky:

    - minimálny rozsah zväčšenia 53 x – 17 000x;

    - osvetlenie pre klasické zobrazovanie LED;

    - vlnová dĺžka laserového zdroja pre konfokálny režim maximálne 405 nm;

    - sada objektívov obsahujúca minimálne 6 kusov;

    - optický zoom so zväčšením minimálne 1x-8x;

    - maximálne rozlíšenie v smere vertikálnej osi ,,z,, minimálne 5 nm;

    - maximálne laterálne rozlíšenie (osi x,y) minimálne 120 nm;

    - opakovateľnosť meraní v ose z pre objektív zväčšenia 50x (hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm) minimálne 15 nm;

    - opakovateľnosť meraní v osiach x,y pre objektív zväčšenia 100x (hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,3 mm) min. 20 nm;

    - garantovaná presnosť merania rozmerov pre objektív zväčšenia 50x (hodnota NA min 0,95; hodnota WD min 0,35 mm) ± 1,5 % alebo lepšia;

    - odklon detegovanej plochy od zvislej osi 3° alebo menší;

    - dynamický rozsah (bitová hĺbka) optického senzoru min. 16 bit;

    - farebná CMOS kamera s minimálnym rozlíšením 2 Mpix;

    - konfokálne rozlíšenie minimálne 16 Mpix;

    - uhlovo nastaviteľná rotácia skenovaného poľa v rozsahu 0°-360°.

  - Parametre mikroskopického stolíka s motorickým posuvom:

    - ultrasonický mechanizmus posuvu stolíka bez prenosu vibrácií na vzorku s možnosťami ovládania:

      - mechanicky rukou,

      - elektronicky joystickom a

      - prostredníctvom softvéru.

    - laterálny posun minimálne 100 x 100 mm,

    - nosnosť stolíka min. 3 kg,

    - maximálna výška vzorky minimálne 100 mm,

    - systém posuvu riadený ovládacou jednotkou, rozsah motorizovaného posuvu v smere osi Z min.10 mm.

  - Požiadavky na programové vybavenie:

Riadiaci software musí umožňovať:

    - Plné ovládanie všetkých motorizovaných častí dodaného zariadenia;

    - Plné ovládanie zobrazovacích funkcií dodaného zariadenia;

    - Spracovanie a analýzu dát vo všetkých módoch mikroskopu;

    - Veľmi presné meranie rozmerov v 2D i 3D, meranie uhlov a objemov vizualizovaných štruktúr, zobrazenie tenkých vrstiev, export dát do MS Word a Excel, ukladanie snímok vo formátoch RAW, TIFF, JPG, BMP, step;

    - Meranie rozmerov v osiach x,y,z, meranie uhlov a objemov vizualizovaných štruktúr, meranie líniovej a plošnej drsnosti povrchu lesklých i matných vzoriek z priehľadných aj nepriehľadných materiálov, meranie veľkosti častíc sypkých materiálov vrátane vyhodnotenia veľkostnej distribúcie, meranie tenkých vrstiev a ich systémov;

    - Software musí umožňovať meranie drsnosti líniovej aj plošnej podľa normy ISO 25178;

    - Spojovanie viacerých zorných polí do obrazu s veľmi vysokým rozlíšením;

    - Musí umožňovať meranie tvaru povrchu optických šošoviek;

    - Musí umožňovať štatistické spracovanie nameraných hodnôt;

    - Musí umožňovať automatickú detekciu objektov pre následné meranie.

  - Softvérové moduly pre materiálovú analýzu:

    - Meranie veľkosti zrna priečnikovou metódou podľa noriem (ASTM E112-13; ISO643:2012; JIS G 0551:2013; JIS G 0552:1998; GOST 5639-82; GB/T 6394-2002; a DIN 50601:1985);

    - Meranie veľkosti zrna planimetrickou metódou podľa noriem (ASTM E112-13; ISO 643:2012; JIS G 0551:2013; JIS G 0552:1998; GOST, 5639-82; GB/T 6394-2002; a DIN 50601:1985);

    - Meranie hrúbky vrstiev (min., max., priemer);

    - Meranie hrúbky povlakov pri použití metódy Kalotest;

    - Pokročilá fázová analýza, podiel fáz;

    - Pokročilá objektová analýza s klasifikáciou objektov na základe rôznych parametrov;

    - Meranie porozity;

    - Objektové merania: dĺžka, hrúbka, plocha, objem, profil a iné.

  - Aktívny antivibračný systém:

    - Zostava aktívneho antivibračného stola a kompresora

  - Kalibrácia:

    - Kalibračný certifikát s deklarovanou presnosťou merania;

    - Kalibrácia certifikovaným pracovníkom pre dané zariadenie s osvedčením

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.

Položka č. 2: Sada tvrdomerov

- Základný opis predmetu zákazky

  - Predmetom zákazky je tovar – Sada tvrdomerov v počte 1 ks - tvrdomerová a mikrotvrdomerová zostava s príslušenstvom pre skúmanie mechanických vlastností materiálov (ďalej len „predmet zákazky“)

- POŽADOVANÉ TECHNICKÉ (FUNKČNÉ A VÝKONNOSTNÉ) PARAMETRE A SÚVISIACE CHARAKTERISTIKY

Uchádzačom ponúkaný predmet zákazky musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky na funkčné a výkonnostné parametre:

  - Tvrdomerová a mikrotvrdomerová zostava pre skúmanie mechanických vlastností materiálov, musí obsahovať:

    - jeden univerzálny tvrdomer:

      - pre meranie tvrdosti minimálne podľa Rockwella, Brinella, Vickersa,

      - celkový rozsah zaťaženia minimálne 1 až 250 kg (9,81 ÷ 2450 N),

      - manuálne alebo automatické vyhodnotenie merania,

      - automatická revolverová hlava s minimálne ôsmimi pozíciami,

      - vnikacie teleso Vickers, Rockwell Diamant, Brinell guľôčka 2,5mm

      - meracie objektívy 10x 20x a 5x,

      - objektív 5x vybavený špeciálnym osvetlením pre vyhodnotenie skúšky Brinell - kombinujúce priame a kruhové osvetlenie,

      - minimálny rozmer stolíka priemer 100mm, maximálna výška vzorky do 150 mm,

      - riadiaca jednotka s riadiacim softvérom resp. minimálne tablet,

      - ochranné plexisklo revolverovej hlavy

      - generovanie protokolov z meraní.

    - jeden plne automatický univerzálny mikrotvrdomer:

      - pre meranie mikrotvrdosti minimálne podľa Vickersa a Knoopa,

      - minimálny rozsah zaťaženia 0,25 g až 10 kg (0,0024 – 98,1 N),

      - plne automatický motorizovaný pohyb stola v osiach X,Y,

      - motorizovaný pohyb stola v osi Z,

      - minimálny rozmer stolíka 150 x 120 mm s posunom v osiach X-Y aspoň 150x150 mm, maximálna výška vzorky min. 145 mm

      - držiak pre metalografické vzorky s priemerom minimálne 1x30 mm 1 ks a minimálne 1x50 mm 1ks,

      - rozsah zväčšení objektívov: 4x, 20x, 40x, 100x,

      - Automatická min. 6 pozíciová revolverová hlava pre výmenu objektívov a indentorov,

      - prehľadová a vyhodnocovacia kamera min. 5MPx

      - automatické nastavenie osvetlenia podľa povrchu,

      - automatické zaostrovanie,

      - automatické vyhodnotenie vtlačku,

      - skenovacie funkcie, možnosť naskenovania ľubovoľnej plochy vzorky, (získanie detailu vzorky vo vysokom rozlíšení)

      - možnosť ručného merania,

      - riadiaci PC pre plno automatické meranie a hodnotenie hrúbky vrstiev,

      - generovanie protokolov z meraní,

      - ochrana proti prachu.

- Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a súvisiace služby

  - Požadovaná záručná lehota musí byť minimálne 24 mesiacov.

  - Súčasťou dodávky zariadenia musí byť:

    - doprava na miesto dodania a jeho vyloženie v mieste dodania,

    - inštalácia,

    - uvedenie do prevádzky a

    - zaškolenie obsluhy servisným technikom počas inštalácie – v slovenskom alebo českom jazyku.

  - Zariadenie musí byť po inštalácii schopné vykonávať všetky merania a funkcie požadované od daného typu zariadenia.