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Odbor komodít 

oddelenie špeciálnych komodít

Košická 47, 812 72  Bratislava 1

Opis predmetu zákazky

1. Predmet zákazky:
Germicídny žiarič 6 kusov
2. Špecifikácia predmetu zákazky:

Druh zákazky: Tovar
Spoločný slovník obstarávania (CPV):  31515000-9  Ultrafialové žiarovky 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Miesto dodania tovaru: Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava, 821 08
Opis predmetu zákazky: 

Germicídny žiarič (ďalej len „zariadenie“) slúži na dezinfekciu vzduchu pomocou ultrafialového žiarenia v pásme UV-C. Zariadenie je určené na nepretržitú alebo časovo riadenú prevádzku v priestoroch s prítomnosťou osôb a jeho účelom je redukcia mikroorganizmov (baktérií, vírusov, plesní) cirkulujúcich vo vzduchu. Zariadenie pracuje na princípe recirkulácie vzduchu, ktorý je vedený cez komoru so zdrojom UV-C žiarenia. Zariadenie je určené na zabezpečenie zlepšenia prostredia a životných podmienok osôb umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov. Zariadenie musí byť vyhotovené v súlade s príslušnými technickými normami pre germicídne žiariče a musí byť bezpečné pre použitie v prítomnosti osôb.

Predpokladané množstvo: 6 kusov

Miesto dodania: Ministerstvo vnútra SR, Košická 47, Bratislava 

Termín dodania: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy, najneskôr však do 30. 11. 2026.

Minimálne technické požiadavky na zariadenie:

a) výška zariadenia vrátane stojana musí byť max. 1300 mm,

b) priemer zariadenia musí byť max. 600 mm,

c) zariadenie musí byť v prevedení mobilného stojanu s brzdiacimi kolieskami,
d) zariadenie musí mať uzavreté, nepriame žiarenie bezpečné pre použitie v prítomnosti osôb,

e) zariadenie musí mať krytie IP20,

f) životnosť trubice zariadenia musí byť min. 12000 hodín,

g) hlučnosť zariadenia musí byť max. 30 dB,

h) zariadenie musí mať prietok vzduchu min. 55 m³/h,

i) zariadenie musí poskytovať germicídnu irradianciu UV-C minimálne 90 µW/cm² vo vzdialenosti 1 m od výstupu,

j) zariadenie musí mať vykonanú objektivizáciu vplyvu UV-C žiarenia na ľudský organizmus,

k) zariadenie musí byť bezozónové, 

l) zariadenie musí splniť požiadavky pre prevádzku UV-C zariadenia v prítomnosti osôb podľa ISO 15858:2016,
m) výrobca zariadenia musí spĺňať podmienky systému manažérstva kvality EN ISO 9001-2015,

n) výrobca zariadenia musí splniť podmienky systému manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok podľa ISO 13485:2016.
Všeobecné požiadavky

Dokumentácia v slovenskom jazyku musí obsahovať:

· návod na obsluhu, opravy a údržbu,

· technický popis,

· záručné podmienky.

Predmet zákazky musí byť vybavený certifikátom alebo písomným vyhlásením o zhode výrobku s technickými predpismi, vrátane spôsobu posudzovania zhody podľa § 22 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky musí spĺňať podmienky podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov.

K návrhu je potrebné predložiť: 

· potvrdenie o pôvode predmetu zákazky s uvedením výrobcu a základným technickým opisom vrátane fotografií,

· predloženie akreditovaného dokladu o nulových emisiách UV žiarenia na mriežkach ventilátorov,

· predloženie akreditovaného dokladu – akustická úroveň hluku zariadenia zo vzdialenosti 3 m menej ako 30 dB,

· plán dostupnosti náhradných dielov,

· príslušné certifikáty preukazujúce splnenie medzinárodných a slovenských technických noriem, alebo čestné vyhlásenie o príslušnej certifikácií vystavené autorizovanou osobou s uvedením čísla osvedčenia o zhode (napr. STN, EN, ISO a pod.).

V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru na miesto plnenia, priame aj nepriame (doprava, balenie a iné).
3. Lehota na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky: 

08.07.2026, do 14:00 hod
Nezáväzná cenová ponuka musí byť doručená v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:

filip.bohmer@minv.sk    

4. Rôzne:
Súčasťou nezáväznej cenovej ponuky uchádzača musí byť v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov.

V Bratislave dňa: ...................................

	                                                                                                                   .................................................

Ing. Filip Böhmer
Hlavný radca



Tabuľka na predkladanie nezáväznej cenovej ponuky:
	Por. číslo
	Názov
	Predpokladaný

počet
	Cena z ks bez DPH
	Sadzba DPH
	Cena celkom bez DPH
	Cena celkom s DPH 

	1. 
	Germicídny žiarič
	6 ks
	
	
	
	

	Cena celkom 
	
	
	


Súhlas so spracovaním osobných údajov  
Predložením cenovej ponuky 

uchádzač: 

...............(uviesť názov uchádzača a adresa).......................... 

zastúpený:

..........(uviesť štatutárneho zástupcu uchádzača) ................... 

na predmet zákazky: 
.........................(uviesť predmet zákazky) ............................... 

v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľujem súhlas
pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako verejného obstarávateľa so spracovaním mojich osobných údajov 

· v rozsahu  a na dobu nevyhnutnú pre administráciu zákazky vo verejnom obstarávaní, 

· pre úkony a na dobu nevyhnutnú s uzatvorením zmluvného vzťahu, 

· pre úkony a na dobu potrebnú pre realizáciu zákazky a 

·  pre úkony potrebné pre archiváciu všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom zákazky na dobu v súlade s aktuálnym nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku.

Tento súhlas na spracovanie osobných údajov je možné odvolať/doplniť formu odvolania súhlasu výlučne písomnou žiadosťou, ale s ohľadom na podmienky všeobecne platných záväzných predpisov verejného obstarávateľa a v prípade, ak spracovanie údajov nevyžaduje iný zákon (napr. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
V ................................, dňa ............................

	...............................................................

meno priezvisko a podpis

štatutárneho zástupcu uchádzača




Čestné vyhlásenie

Týmto, ako uchádzač v zákazke : ...................(uviesť názov zákazky)................................
Obchodné meno: ..................................................
Sídlo: ....................................................................
IČO: ......................................................................,
Vyhlasujem, že v súlade s § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V ...................................., dňa ...........................

	Telefón
	
	E-mail
	Internet
	IČO

	++421-0961/575342
	
	filip.bohmer@minv.sk
	www.minv.sk
	00151866
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