OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Ultrazvukové prístroje vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Časť č.1

Ultrazvukový prístroj pre rádiológiu vrátane súvisiacich služieb

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:

- dodanie prístrojovej techniky na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,

- odovzdanie dokumentácie,

- odborné zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia

| P.č. | Ultrazvukový prístroj pre rádiológiu vrátane súvisiacich služieb | Požadovaný parameter FNsP FDR BB | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ zariadenia: |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |
| ŠUKL kód: |  |  |  |
| Trieda zdravotníckej pomôcky: |  |  |  |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  | áno |  |
| 1 | Technická špecifikácia |  |  |
| Pohyblivý ultrazvukový prístroj pre potreby rádiológie v počte 1ks |  | áno |  |
| 1.1 | Farebný zobrazovací monitor nastaviteľný výškovo a stranovo | áno |  |
| 1.2 | Veľkosť zobrazovacieho monitoru | min. 21" |  |
| 1.3 | Rozlíšenie zobrazovacieho monitora | min. 1920 x 1080 px |  |
| 1.4 | Svietivosť zobrazovacieho monitora | min. 300 cd/m2 |  |
| 1.5 | Dotykový ovládací monitor | min. 12" |  |
| 1.6 | Snímková frekvencia na 2D | min. 1900 fps |  |
| 1.7 | Dynamický rozsah | min. 350 dB |  |
| 1.8 | Minimálny frekvenčný rozsah zariadenia | 1 MHz |  |
| 1.9 | Maximálny frekvenčný rozsah zariadenia | 18 MHz |  |
| 1.10 | Maximálna zobrazovaná hĺbka | min. 500 mm |  |
| 1.11 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ - digitálne nastavenie | áno |  |
| 1.12 | Automatická optimalizácia B obrazu, CFM a dopplerovskej krivky | áno |  |
| 1.13 | Automatické meranie dopplerovského spektra | áno |  |
| 1.14 | Technológia potlačenia šumu | áno |  |
| 1.15 | B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu | áno |  |
| 1.16 | M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov | áno |  |
| 1.17 | Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach | áno |  |
| 1.18 | Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou | min. 1,0 - 25,0 kHz |  |
| 1.19 | Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku | áno |  |
| 1.20 | Energetický doppler s rozlíšením smeru toku | áno |  |
| 1.21 | Pulzný spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line | áno |  |
| 1.22 | Tissue Doppler Imaging | áno |  |
| 1.23 | Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch | áno |  |
| 1.24 | Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom | áno |  |
| 1.25 | Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania | áno |  |
| 1.26 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno |  |
| 1.27 | Dual Live zobrazovací mód | áno |  |
| 1.28 | Quad view zobrazenie | áno |  |
| 1.29 | Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase | áno |  |
| 1.30 | Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách | áno |  |
| 1.31 | Duplexné zobrazenia v reálnom čase | áno |  |
| 1.32 | Triplexné zobrazenia v reálnom čase | áno |  |
| 1.33 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno |  |
| 1.34 | Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom | áno |  |
| 1.35 | SW pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom | áno |  |
| 1.36 | SW pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy | áno |  |
| 1.37 | Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) | áno |  |
| 1.38 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno |  |
| 1.39 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov | áno |  |
| 1.40 | Programovateľné kalkulácie | áno |  |
| 1.41 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno |  |
| 1.42 | Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšší | áno |  |
| 1.43 | SW pre redukciu ultrazvukových speklov | áno |  |
| 1.44 | Panoramatické zobrazenie | áno |  |
| 1.45 | Musí mať možnosť rozšírenia o SW umožňujúci automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách | áno |  |
| 1.46 | Podpora single crystal alebo matrixovej technológie na požadovaných sondách | áno |  |
| 1.47 | Porty: USB (4x) a Ethernet | áno |  |
| 1.48 | Wifi modul | áno |  |
| 1.49 | HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup | áno |  |
| 1.50 | Počet aktívnych portov pre zapojenie sond | min. 3 |  |
| 1.51 | Výškovo nastaviteľný ovládací panel | áno |  |
| 1.52 | Ovládanie pomocou trackballu alebo ekvivalent | áno |  |
| 1.53 | Alfanumerická klávesnica ako integrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát | áno |  |
| 1.54 | Batériová prevádzka | áno |  |
| 1.55 | Čiernobiela tlačiareň | áno |  |
| 1.56 | Interný HDD s kapacitou | min. 500 GB |  |
| 1.57 | Export dát vo formáte: .avi, .tiff, .jpeg, DICOM | áno |  |
| 1.58 | Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7) | áno |  |
| Príslušenstvo |  |  |  |
| 1.59 | 2D konvexná sonda, s počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 450 mm | min. 1-5 MHz |  |
| 1.60 | 2D lineárna sonda, plocha max. 51 mm | min. 3-10 MHz |  |
| 1.61 | SW pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie | áno |  |
| 1.62 | Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde | áno |  |
| 1.63 | Automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) alebo trasovanie cievnej steny | áno |  |
| 1.64 | Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky | áno |  |
| 1.65 | Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz) | áno |  |
| 1.66 | Softvér na meranie hepatorenálneho indexu | áno |  |
| 1.67 | Strain elastografia | áno |  |
| 2 | Školenie |  |  |
| 2.1 | Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia | áno |  |
| 3 | Plná autorizovaná servisná podpora |  |  |
| 3.1 | Záručná doba | min. 24 mesiacov |  |
| 3.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom | áno |  |
| 3.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov | max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.7 | Bez vyzvania vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene | áno |  |
| 3.8 | Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene | áno |  |
| 3.9 | V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov | áno |  |
| 3.10 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia | áno |  |
| 3.11 | Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje | áno/nie |  |

Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)

IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................

- meno, priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis, pečiatka uchádzača