Príloha č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Ultrazvukové prístroje vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Časť č.1
Ultrazvukový prístroj pre rádiológiu vrátane súvisiacich služieb

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
· dodanie prístrojovej techniky na určené miesto, 
· inštalácia, 
· funkčná skúška, 
· protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,
· odovzdanie dokumentácie,
· odborné zaškolenie obsluhy, 
· plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia


	P.č.
	Ultrazvukový prístroj pre rádiológiu vrátane súvisiacich služieb 
	Požadovaný parameter FNsP FDR BB
	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Typ zariadenia:
	 

	
	

	Výrobca:
	 

	
	

	ŠUKL kód:
	 

	
	

	Trieda zdravotníckej pomôcky:
	 

	
	

	Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná
	áno
	 

	
	
	

	1
	Technická špecifikácia

	
	

	Pohyblivý ultrazvukový prístroj pre potreby rádiológie v počte 1ks
	áno
	 

	
	
	

	 1.1
	Farebný zobrazovací monitor nastaviteľný výškovo a stranovo
	áno
	 

	
	
	
	

	1.2
	Veľkosť zobrazovacieho monitoru
	min. 21"
	 

	
	
	
	

	1.3
	Rozlíšenie zobrazovacieho monitora
	min. 1920 x 1080 px
	 

	
	
	
	

	1.4
	Svietivosť zobrazovacieho monitora
	min. 300 cd/m2
	 

	
	
	
	

	1.5
	Dotykový ovládací monitor
	min. 12"
	 

	
	
	
	

	1.6
	Snímková frekvencia na 2D
	min. 1900 fps
	 

	
	
	
	

	1.7
	Dynamický rozsah
	min. 350 dB
	 

	
	
	
	

	1.8
	Minimálny frekvenčný rozsah zariadenia 
	1 MHz
	 

	
	
	
	

	1.9
	Maximálny frekvenčný rozsah zariadenia 
	18 MHz
	 

	
	
	
	

	1.10
	Maximálna zobrazovaná hĺbka
	min. 500 mm
	 

	
	
	
	

	1.11
	Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase /TGC/ - digitálne nastavenie
	áno
	 

	
	
	
	

	1.12
	Automatická optimalizácia B obrazu, CFM a dopplerovskej krivky
	áno
	 

	
	
	
	

	1.13
	Automatické meranie dopplerovského spektra
	áno
	 

	
	
	
	

	1.14
	Technológia potlačenia šumu
	áno
	 

	
	
	
	

	1.15
	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.16
	M-mód a farebný M-mód z rôznych uhlov a rezov
	áno
	 

	
	
	
	

	1.17
	Technológia skladania obrazu tzv. compounding nastaviteľný minimálne v 4 úrovniach
	áno
	 

	
	
	
	

	1.18
	Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou  
	min. 1,0 - 25,0 kHz 
	 

	
	
	
	

	1.19
	Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.20
	Energetický doppler s rozlíšením smeru toku
	áno
	 

	
	
	
	

	1.21
	Pulzný spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou krivky, korekčného uhla a base line 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.22
	Tissue Doppler Imaging 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.23
	Harmonické zobrazenie s možnosťou zmeny min. v 3 frekvenčných krokoch
	áno
	 

	
	
	
	

	1.24
	Zoom na živom i na zmrazenom obraze a HD zoom
	áno
	 

	
	
	
	

	1.25
	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.26
	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.27
	Dual Live zobrazovací mód 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.28
	Quad view zobrazenie
	áno
	 

	
	
	
	

	1.29
	Simultánne duálne zobrazenia B-mód a B-mód + CFM v reálnom čase
	áno
	 

	
	
	
	

	1.30
	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.31
	Duplexné zobrazenia v reálnom čase
	áno
	 

	
	
	
	

	1.32
	Triplexné zobrazenia v reálnom čase
	áno
	 

	
	
	
	

	1.33
	Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.34
	Farebné dopplerovské mapovanie s 3D efektom 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.35
	SW pre zobrazovanie cirkulačne atypických tokov (nedopplerovské) vrátane duálneho zobrazenia s B-módom 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.36
	SW pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlostí, % stenózy
	áno
	 

	
	
	
	

	1.37
	Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.38
	Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.39
	Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou exportu a dodatočnej úpravy obraz. parametrov 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.40
	Programovateľné kalkulácie 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.41
	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.42
	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 3.0 alebo vyšší
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.43
	SW pre redukciu ultrazvukových speklov
	áno
	 

	
	
	
	

	1.44
	Panoramatické zobrazenie 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.45
	Musí mať možnosť rozšírenia o SW umožňujúci automatickú fúziu dát z US/CT/MR so živým USG obrazom na konvexnej a lineárnych sondách 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	1.46
	Podpora single crystal alebo matrixovej technológie na požadovaných sondách 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.47
	Porty: USB (4x) a Ethernet
	áno
	 

	
	
	
	

	1.48
	Wifi modul
	áno
	 

	
	
	
	

	1.49
	HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup 
	áno
	 

	
	
	
	

	1.50
	Počet aktívnych portov pre zapojenie sond 
	min. 3
	 

	
	
	
	

	1.51
	Výškovo nastaviteľný ovládací panel
	áno
	 

	
	
	
	

	1.52
	Ovládanie pomocou trackballu alebo ekvivalent
	áno
	 

	
	
	
	

	1.53
	Alfanumerická klávesnica ako integrálna súčasť prístroja umožňujúca zadávanie dát
	áno
	 

	
	
	
	

	1.54
	Batériová prevádzka
	áno
	 

	
	
	
	

	1.55
	Čiernobiela tlačiareň
	áno
	 

	
	
	
	

	1.56
	Interný HDD s kapacitou 
	min. 500 GB
	 

	
	
	
	

	1.57
	Export dát vo formáte: .avi, .tiff, .jpeg, DICOM
	áno
	 

	
	
	
	

	1.58
	Musí samostatne umožňovať export meraných údajov pre potreby digitalizácie výstupov meraní do NIS (prostredníctvom protokolov, bez potreby ďalšieho zariadenia, v súlade s HL7)
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Príslušenstvo

	

	 1.59
	2D konvexná sonda, s počtom elementov min. 192 a hĺbkou zobrazenia min. 450 mm
	min. 1-5 MHz
	 

	
	
	
	

	1.60
	2D lineárna sonda, plocha max. 51 mm
	min. 3-10 MHz
	 

	
	
	
	

	 1.61
	SW pre vykonávanie biopsií pod USG kontrolou vrátane vizualizácie ihly pre punkcie
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.62
	Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným  elastogramom v B-móde
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.63
	Automatické meranie karotickej intimy a médie (IMT) alebo trasovanie cievnej steny
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.64
	Program pre kontrastné vyšetrenie (CEUS) s duálnym zobrazením natívneho a kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s výpočtom TIC krivky
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.65
	Softvér na hodnotenie steatózy pečene (Attenuation Index v dB/cm/MHz)
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.66
	Softvér na meranie hepatorenálneho indexu
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.67
	Strain elastografia
	áno
	 

	
	
	
	

	2
	Školenie  

	
	

	 2.1
	Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Plná autorizovaná servisná podpora

	
	

	 3.1
	Záručná doba 
	min. 24 mesiacov
	 

	
	
	
	

	 3.2
	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom
	áno
	 

	
	
	
	

	 3.3
	Doba odozvy od nahlásenia poruchy
	max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.4
	Nástup servisného technika na opravu na mieste
	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.5
	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov
	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.6
	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov 
	max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.7
	Bez vyzvania vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.8
	Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.9
	V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.10
	Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia 
	áno
	 

	
	
	
	

	 3.11
	Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje
	áno/nie
	 

	
	
	
	




Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis, pečiatka uchádzača
2

