Príloha č.3 kúpnej zmluvy pre časť č.2


OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je: Ultrazvukové prístroje vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Časť č.2
Ultrazvukový prístroj pre intra-operačné výkony vrátane súvisiacich služieb

Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná s minimálnymi technicko-medicínskymi a funkčnými parametrami uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód.

Ponúkaná prístrojová technika musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane záujemcu.

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
· dodanie prístrojovej techniky na určené miesto, 
· inštalácia, 
· funkčná skúška, 
· protokolárne prevzatie a odovzdanie prístrojovej techniky,
· odovzdanie dokumentácie,
· odborné zaškolenie obsluhy, 
· plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkanú prístrojovú techniku

Záujemca garantuje funkčnosť prístrojovej techniky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou prístrojovej techniky vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadované minimálne technicko-medicínske a funkčné parametre zariadenia


	P.č.
	Ultrazvukový prístroj pre intra-operačné výkony vrátane súvisiacich služieb 
	Požadovaný parameter FNsP FDR BB
	Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie resp. uviesť konkrétny parameter 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Typ zariadenia:
	 

	
	

	Výrobca:
	 

	
	

	ŠUKL kód:
	 

	
	

	Trieda zdravotníckej pomôcky:
	 

	
	

	Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná
	áno
	 

	
	
	

	1
	Technická špecifikácia

	
	

	Ultrazvukový prístroj pre potreby intra-operačné výkony v počte 1ks
	áno
	 

	
	
	

	 1.1
	Veľkosť farebného zobrazovacieho monitoru
	min. 19"
	 

	
	
	
	

	 1.2
	Svietivosť zobrazovacieho monitora
	min. 250 cd/m2
	 

	
	
	
	

	 1.3
	Ovládací dotykový displej (prípustná vodeodolná klávesnica s touchpadom alebo trackballom) 
	min. 10"
	 

	
	
	
	

	 1.4
	Možná povrchová dezinfekcia prístroja a jeho súčastí
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.5
	Ovládač sterilizovateľný v plazme
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.6
	Snímková frekvencia na 2D
	min. 200 Hz
	 

	
	
	
	

	 1.7
	Dynamický rozsah
	min. 195 dB
	 

	
	
	
	

	 1.8
	Minimálny frekvenčný rozsah zariadenia 
	2 - 20 MHz
	 

	
	
	
	

	 1.9
	Maximálna zobrazovaná hĺbka
	min. 300 mm
	 

	
	
	
	

	 1.10
	Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku 
	min. 1 - 20 mm
	 

	
	
	
	

	 1.11
	Automatické meranie dopplerovského spektra
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.12
	Technológia potlačenia šumu
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.13
	B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu 
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.14
	M-mód
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.15
	Farebné mapovanie prietokov s pulznou opakovacou frekvenciou  
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.16
	Farebné dopplerovské zobrazenie (CFM, CFI) so zvýšenou citlivosťou vrátane zobrazenia energie krvného toku 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.17
	Energetický doppler
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.18
	Harmonické zobrazenie
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.19
	Spektrálny PW doppler s automatickou optimalizáciou PW
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.20
	Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov 
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.21
	Dual Live zobrazovací mód
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.22
	Simultánne módy zobrazenia
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.23
	Trapezoidný mód ako štandard pri lineárnych sondách 
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.24
	Duplexné zobrazenia v reálnom čase
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.25
	Triplexné zobrazenia v reálnom čase
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.26
	Zosilnenie slabnúceho signálu v čase (TGC)
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.27
	Automatická korekcia rýchlosti šírenia mechanického (akustického) vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.28
	Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov, rýchlost
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.29
	Automatické merania parametrov dopplerovského spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean)     
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.30
	Technológia skladania obrazu tzv. compounding
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.31
	Programovateľné kalkulácie 
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.32
	Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) - pre intraoperačné výkony, pre neurochirurgické výkony, pre gynekologické výkony
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.33
	Databáza pre vyhľadávanie referenčných dát
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.34
	Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.35
	Komunikácia s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo formáte DICOM 
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.36
	Softvér pre redukciu ultrazvukových speklov
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.37
	Zoom na živom i na zmrazenom obraze 
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.38
	Porty: USB (6x) a Ethernet
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.39
	HDMI a súčasne VGA alebo DVI výstup
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.40
	Počet aktívnych portov pre zapojenie sond 
	min. 4
	 

	
	
	
	

	 1.41
	Interný HDD s kapacitou 
	min. 500 GB
	 

	
	
	
	

	 1.42
	Čiernobiela tlačiareň
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.43
	Export dát vo formáte: BMP, AVI, DICOM
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.44
	Možnosť pripojenia intra-operačej sondy pripojiteľnej k robotickému chirurgickému systému daVinci
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	Ďalšie vybavenie

	

	 1.45
	Softvér pre vyšetrenie kontrastnou látkou
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.46
	Konvexná sonda vrátane resterilizovateľného bioptického adaptéra pre punkciu pod USG kontrolou, min. 192 elementov
	min. 2 - 6 MHz.
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 1.47
	Intra-operačná sonda s priemerom ≤10 mm (laparoskopická)
	min. 4 - 12 MHz.
	 

	
	
	
	

	 1.48
	Bioptické resterilizovateľné adaptéry pre intra-operačnú sondu (3 ks) alebo ekvivalentné výrobcom určené riešenie na vedenie bioptickej ihly kompatibilné s ponúkanou intraoperačnou sondou.
	áno
	 

	
	
	
	

	 1.49
	Intra-operačná sonda T-shape (laparotomická)
	min. 5 - 14 MHz.
	 

	
	
	
	

	2
	Školenie  

	
	

	 2.1
	Školenie bude realizované v potrebnom rozsahu minimálne však v trvaní dvoch dní, a to certifikovaným aplikačným špecialistom v slovenskom alebo českom jazyku prípadne v anglickom jazyku so simultánnym prekladom. Školenie bude zahŕňať technickú a aplikačnú stránku používania zariadenia 
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	3
	Plná autorizovaná servisná podpora

	
	

	 3.1
	Záručná doba 
	min. 24 mesiacov
	 

	
	
	
	

	 3.2
	Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom
	áno
	 

	
	
	
	

	 3.3
	Doba odozvy od nahlásenia poruchy
	max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.4
	Nástup servisného technika na opravu na mieste
	max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.5
	Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov
	max. do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.6
	Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov 
	max. do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.7
	Bez vyzvania vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok min 1x ročne počas celej záručnej doby zahrnuté v cene
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.8
	Bez vyzvania vykonanie preventívnej prehliadky a odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac mesiac pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory zahrnuté v cene
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.9
	V plnej autorizovanej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia vrátane všetkých originálnych náhradných dielov
	áno
	 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	 3.10
	Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadenia 
	áno
	 

	
	
	
	

	 3.11
	Služba na diaľku – pripojenie k zariadeniu na diaľku, ak to prístrojová technika umožňuje
	áno/nie
	 

	
	
	
	




Obchodné meno uchádzača: ....................................................... (doplní uchádzač)
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ............................... (doplní uchádzač)
IČO uchádzača: ........................................................................... (doplní uchádzač)

V ........................................, dňa ........................

..........................................................
meno, priezvisko štatutárneho zástupcu
podpis, pečiatka uchádzača
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