## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
LIST S KONTAKTNÝMI ÚDAJMI OPRÁVNENEJ OSOBY UCHÁDZAČA
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba uchádzača - počas prieskumu trhu
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
Kontaktná osoba uchádzača - plnenie zmluvy
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1
1. | Veľkosť drénu: 24 - 25 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajší priemer drénu: 0,80 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,10 cm
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,60 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 2 - Drenážny katéter, typ 2
1. | Veľkosť drénu: 27 - 28 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajší priemer drénu: 0,86 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3
1. | Veľkosť drénu: 30 - 32 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajší priemer drénu: 1 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1,20 cm (tolerancia +0,2/- 0,4 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,90 cm (tolerancia +0,2/- 0,3 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý Položka musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógové číslo a naznačenie otvárania.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY
Por. č. | Názov položky | Mer. jed. (MJ) | Predpokladané množstvo MJ (na obdobie 22 mes.) | Názov ponúkaného produktu uchádzača | Katalógové číslo | Kód MZ SR | Kód ŠUKL | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  |  | Celková cena za predpokladané množstvo MJ v EUR
[8 empty] | bez DPH | Sadzba DPH v % | DPH | s DPH | bez DPH | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Drenážny katéter, typ 1 | ks | 1850 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Drenážny katéter, typ 2 | ks | 1750 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Drenážny katéter, typ 3 | ks | 34 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 0
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
V:
Dňa: | [10 empty] | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač
- kritérium na vyhodnotenie ponúk
Uchádzač je povinný k príslušnej položke predmetu zákazky uviesť ten produkt, ktorý označil žltým podfarbením v Prílohe č. 4 ako produkt s najvyššou jednotkovou cenou ponúknutý k príslušnej položke predmetu zákazky.

## Príloha č. 4
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 22 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1850
Položka č. 2 -Drenážny katéter, typ 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 22 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1750
Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 22 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
34
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 5
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O SÚHLASE S OBSAHOM NÁVRHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že s návrhom zmluvných podmienok bez výhrad SÚHLASÍ.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 6
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O NEULOŽENOM ZÁKAZE ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 7
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O ZÁPISE DO ZHS
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Uchádzač vo verejnom obstarávaní na uvedený predmet zákazky týmto vyhlasuje, že je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač