## Príloha č. 1
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY
Požadované minimálne technické vlastnosti, parametre a hodnoty predmetu zákazky |  |  | Uchádzač uvedie informácie, či ním ponúkaný produkt spĺňa, resp. nespĺňa verejným obstarávateľom definované požiadavky na predmet zákazky (v prípade, ak ponúkaný produkt nespĺňa definované požiadavky uvedie ekvivalentnú hodnotu ním ponúkaného produktu)
|  |  | spĺňa / nespĺňa | hodnota ponúkaného ekvivalentného produktu
Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1
1. | Veľkosť drénu: 24 - 25 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajši priemer drénu: 0,80 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,10 cm
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,60 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógove číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 2 - Drenážny katéter, typ 2
1. | Veľkosť drénu: 27 - 28 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,50 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajši priemer drénu: 0,86 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógove číslo a naznačenie otvárania.
Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3
1. | Veľkosť drénu: 30 - 32 CH
2. | Dĺžka drénu: min. 50 cm max. 70 cm
2.1 | v celej dĺžke drénu RTG značenie
3. | Vnútorný priemer drénu: 0,70 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
4. | Vonkajši priemer drénu: 1 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
5. | Materiál: 100 % silicon
5.1 | hrúbka silikónu: 0,20 cm (tolerancia +/- 0,1 cm)
6. | Na začiatku drénu 4 až 6 oválnych otvorov, pričom:
6.1 | dĺžka jedného otvoru: 1,20 cm (tolerancia +0,2/- 0,4 cm)
6.2 | šírka jedného otvoru: 0,90 cm (tolerancia +0,2/- 0,3 cm)
6.3 | rozpätie medzi jednotlivými otvormi: 1,50 cm (tolerancia +/- 0,2 cm)
6.4 | protismerné rozmiestnenie otvorov po obvode drénu
7. | Položka predmetu zákazky musí byť zabalená v sterilnom obale s peel efektom otvárania, ktorý musí obsahovať minimálne tieto údaje: názov, veľkosť, exspiráciu, katalógove číslo a naznačenie otvárania.
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba dodávateľa pre účely overenia si informácií týkajúcich sa technických parametrov ponúkaného produktu:
Meno a priezvisko:
Pracovné zaradenie:
Telefónne číslo:
E-mail:
V:
Dňa: |  | Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 2
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
SORTIMENT PONÚKANÉHO TOVARU
Položka č. 1 - Drenážny katéter, typ 1
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 22 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1850
Položka č. 2 -Drenážny katéter, typ 2
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 22 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1750
Položka č. 3 - Drenážny katéter, typ 3
Por. č. | Obchodný názov ponúkaného produktu | Výrobca ponúkaného produktu | Katalógové číslo | ŠUKL | Kategorizačný kód | Číslo rozhodnutia | Merná jednotka (MJ) | Jednotková cena za MJ v EUR |  |  | Predpokladané množstvo na zmluvné obdobie 22 mesiacov
[8 empty] | bez DPH | sadzba DPH v % | s DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
34
Uchádzač je povinný produkt s najvyššou zmluvnou jednotkovou cenou bez DPH uvedený u príslušnej položky viditeľne označíť žltým podfarbením celého riadku.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač

## Príloha č. 3
Názov predmetu zákazky:
Drenážne katétre
ZOZNAM ZNÁMYCH SUBDODÁVATEĽOV
V súlade s ustanovením § 41 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. | údaje všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO
2. | údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
3. | uvedenie predmetu subdodávky
4. | percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
P.č. | Subdodávateľ | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa | Predmet subdodávky | % podiel subdodávok | Hodnota alebo podiel zákazky s pravdepodobným subdodávateľským plnením tretími stranami v EUR bez DPH
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
V:
Dňa:
Podpis a pečiatka:
Meno a priezvisko oprávnenéj osoby na podpisovanie:
Poznámka:
- povinné údaje vyplní uchádzač