Opis predmetu servisu

Predmet servisu: Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značky Siemens v počte 2ks

Dĺžka pozáručného servisu: 36 mesiacov

| Pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značky Siemens v počte 2ks |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmetom servisnej činnosti budú nasledovné zariadenia: |  | Angiografický digitálny prístroj s C ramenom, typ: ARTIS Q Ceilig (rok výroby 2015) |  |
|  |  | Ultrazvukový prístroj, typ: Acuson Freestale (rok výroby 2015) |  |
| Položka č.3 |  |  |  |
| P.č. | Požiadavka na pozáručný servis a pravidelnú údržbu Angiografického digitálneho prístroja s C ramenom, typ: ARTIS Q Ceilig (rok výroby 2015) | Požadovaná hodnota | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby: |  |  |
| 1.1 | Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok predpísaných výrobcom zariadenia | min. 6x ročne |  |
| 1.2 | Kontrola bezpečnosti zariadenia | min. áno |  |
| 1.3 | Služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou | min. áno |  |
| 1.4 | Pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu | min. áno |  |
| 1.5 | Prevedenie zálohovania SW nastavenia a údržba lokálnej DB | min. áno |  |
| 1.6 | Opakovaná skúška elektrických prístrojov (DER) | min. 4x ročne |  |
| 1.7 | Elektronická diaľková diagnostika (pomocou SRS pripojenia) | min. áno |  |
| 1.8 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení | pravidelný upgrade zariadení, ktorý bude kompatibilný s informačným systémom verejného obstarávateľa - PACS |  |
| 1.9 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadení | min. áno |  |
| 1.10 | Dodávka náhradného dielu - RTG žiariča v prípade zlyhania (1ks v priebehu trvania zmluvy) | min. áno |  |
| 1.11 | Dodávka náhradného dielu - plošného detektora v prípade zlyhania (1ks v priebehu trvania zmluvy) | min. áno |  |
| 1.12 | Dodávka náhradných dielov (okrem spotrebného tovaru a LD - large display) | min. áno |  |
| 1.13 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadenia vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.14 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizovaného servisného technika | áno |  |
| 1.15 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.16 | Elektrické revízie zariadenia vykonávané oprávnenou osobou | min. 1x ročne |  |
| 1.17 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia | min. áno |  |
| 1.18 | Servis a náhradné diely pre UPS, injektor, stanicu Workplace | nie |  |
| 2 | Podmienky vykonávania opráv a údržby: |  |  |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 24 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | do troch pracovných dni od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.5 | Doba odozvy servisného technika cez elektronickú diaľkovú diagnostiku (SRS) | do 4 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.6 | Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby | 36 mesiacov |  |
| 2.7 | Dostupnosť prevádzky zariadenia - Uptime zariadenia | min. 95% |  |
| Položka č.4 |  |  |  |
| P.č. | Požiadavka na pozáručný servis a pravidelnú údržbu Ultrazvukového prístroja k položke č.3, typ: Acuson Freestale (rok výroby 2015) | Požadovaná hodnota | Požadujeme uviesť, či spĺňa požadovanú hodnotu áno/nie resp. uviesť konkrétny číselný údaj |
| 1 | Rozsah servisných úkonov požadovaných v rámci pozáručného servisu a pravidelnej údržby: |  |  |
| 1.1 | Vykonávanie pravidelných preventívnych prehliadok predpísaných výrobcom zariadenia | min. 2x ročne |  |
| 1.2 | Kontrola bezpečnosti zariadenia | min. áno |  |
| 1.3 | Služba telefonickej podpory s nepretržitou 24 hodinovou podporou | min. áno |  |
| 1.4 | Pravidelná kontrola kvality a parametrov obrazu | min. áno |  |
| 1.5 | Prevedenie zálohovania SW nastavenia a údržba lokálnej DB | min. áno |  |
| 1.6 | Opakovaná skúška elektrických prístrojov (DER) | min. 1x ročne |  |
| 1.7 | Softwarové aktualizácie predpísané výrobcom zariadení | pravidelný upgrade zariadení, ktorý bude kompatibilný s informačným systémom verejného obstarávateľa - PACS |  |
| 1.8 | Služby reaktívnej podpory - opravy porúch na zariadení | min. áno |  |
| 1.9 | Dodávka náhradných dielov vrátane dodávky a inštalácie USG sond v prípade poruchy (max. 1ks/rok) | min. áno |  |
| 1.10 | V cene budú zahrnuté všetky náklady a práce servisného technika spojené s opravami zariadenia vrátane servisných zásahov a preventívnych prehliadok | áno |  |
| 1.11 | Výkon pozáručného servisu a pravidelnej údržby zariadenia bude realizovaný prostredníctvom autorizovaného servisného technika | áno |  |
| 1.12 | V cene budú zahrnuté celkové cestovné náklady od výjazdu servisného technika na miesto určenia a späť a nebudú dodatočne účtované | áno |  |
| 1.13 | Elektrické revízie zariadenia vykonávané oprávnenou osobou | min. 1x ročne |  |
| 1.14 | Záväzok mať k dispozícii všetky originálne náhradné diely v potrebnom množstve, ktoré budú potrebné k prípadnej oprave, údržbe zariadenia | min. áno |  |
| 2 | Podmienky vykonávania opráv a údržby: |  |  |
| 2.1 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy | do 6 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.2 | Nástup servisného technika na opravu na mieste | do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy |  |
| 2.3 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov | do 24 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.4 | Doba na odstránenie poruchy s použitím náhradných dielov | do troch pracovných dni od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 2.5 | Dĺžka pozáručného servisu a pravidelnej údržby | 36 mesiacov |  |
| 2.6 | Dostupnosť prevádzky zariadenia - Uptime zariadenia | min. 95% |  |

Obchodné meno: ....................................... (doplniť)

Sídlo: ......................................................... (doplniť)

IČO: .......................................................... (doplniť)

V ............................................, dňa ...........................

.......................................................................

meno a priezvisko štatutárneho orgánu

podpis a pečiatka