***Príloha B*** *k súťažným podkladom*

***Špecifikácia predmetu zákazky:***

F. Operačný stôl oddelenie ORL

|  |  |
| --- | --- |
|  | áno/nie |
| * Zostava operačného stola |  |
| * 1x mobilný operačný stôl s pevnou operačnou doskou |  |
| * Základňa operačného stola na kolieskach so šnúrovým ovládačom |  |
| * Plastový kryt základne alebo nerez |  |
| * Špeciálna opierka hlavy pre ORL |  |
| * Prívodný kábel na elektriku |  |
| * Elektrické polohovanie hlavnej dosky stola: |  |
| * Zdvih |  |
| * Trendelenburg / Antitrendelenburg |  |
| * Sklon chrbtového dielu |  |
| * Elektrické ovládanie operačného stola s káblom a nožné ovládanie |  |
| * Záložné ovládanie stola na základni stola |  |
| * Minimálne tri styčné plochy pre vysokú stabilitu stola s elektricky zaťahovacím podvozkom alebo ekvivalent v závislosti od prevedenia |  |
| * Rovná plocha podvozku bez úzkych priestorov a členitého tvaru |  |
| * Kovové časti z chrómniklovej antikorovej ocele, odolné dezinfekčným prostriedkom |  |
| * Vysoká stabilita podvozku počas výkonu |  |
| * Minimálne 8 lekárom definovateľných polôh stola do pamäte ovládača |  |
| * 3 preddefinované polohy stola: 0 – poloha, flex poloha, reflex poloha a pamäť pre ďalších minimálne 10 nastavení |  |
| * Priamo na ovládači 3 preddefinované polohy: nulová poloha, flex poloha a reflex poloha |  |
| * Obojstranné polohovanie (normálna aj reverzná poloha) pre nožné diely, chrbtový diel a hlavový diel (samostatne navzájom zameniteľné) |  |
| * Maximálna výška stola v najnižšej polohe 600 mm |  |
| * Minimálna výška stola v najvyššej polohe 895 mm |  |
| * Motorizovaný náklon dosky stola (Trendelenburg/Antitrendelenburg) v minimálnom rozsahu -26° / +26° |  |
| * Motorizovaný kombinovaný sklon trendelenburg/laterál v minimálnom rozsahu 20° / +20° alebo 40°/+10° alebo 15/+20° |  |
| * Motorizovaný laterálny náklon na obidve strany v minimálnom rozsahu -20° / +20° |  |
| * Motorizované polohovanie chrbtovej sekcie v minimálnom rozsahu -40° / +70° |  |
| * Motorizovaný náklon nožného dielu v minimálnom rozsahu -90° / +20° |  |
| * Motorizované výškové nastavenie minimálne 300mm |  |
| * Výška polstrovania segmentov stola minimálne 80 mm |  |
| * Maximálna nosnosť operačného stola v štandardnej a rezervnej polohe bez obmedzenia minimálne 225kg |  |
| * Maximálna zdvíhacia kapacita stola minimálne 380 kg |  |
| * Polstrovanie matracmi: lisovaný IS – matrac 65 mm |  |
| * Nedelená nožná časť ovládaná plynovou pružinou, IS matrac, eurolišty (jednodielna nožná časť) |  |
| * Opierka hlavy primárne určená pre ORL s eurolištami (double articulation, IS) |  |
| * Konzola na uchytenie rozverača DÚ k tonzilektomii (kovová šibenica) 2ks |  |
| * Príslušenstvo: |  |
| * Rámik pre anestéziológa |  |
| * Upínací pás na telo a nohy |  |
| * Opierka pod ruku s upínacím pásom |  |
|  |  |
| * ŠUKL kód |  |
| * Označenie CE |  |
| * Slovenský návod na obsluhu |  |
| * Vrátane dopravy, zaškolenia a inštalácie vo FNsP Žilina |  |
| * Záruka minimálne 24 mesiacov |  |
| * Záručný servis a pozáručný servis |  |
| * Nové nepoužívané a nerepasované zariadenie |  |
| * Možnosť objednania a dodávky príslušenstva a náhradných dielov |  |

Ak v tomto opise predmetu zákazky alebo v ktorejkoľvek dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom v rámci prípravy tohto verejného obstarávania, technické požiadavky odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejným obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu. Pre účely tejto zákazky bude verejný obstarávateľ akceptovať ekvivalent ako ponúknuté riešenie uchádzača spĺňajúce úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktorý sú určené, pričom ponúknuté riešenie bude spĺňať resp. sa ním dosiahne rovnaká alebo vyššia výkonnostná úroveň v porovnaní s verejným obstarávateľom požadovanými technickými parametrami.