## 1. časť PZ - MVF
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 1: Monitory vitálnych funkcií
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 1
Položka č. 1 - Centrálny monitor požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks centrálny monitor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Kompletný prehľad všetkých parametrov zobrazovaných na monitoroch zapojených do siete |  | áno / nie
2 | Centrálny monitor umožní pripojenie všetkých dodaných monitorov , a zároveň budúce rozšírenie až do 16 monitorov |  | áno / nie
3 | Parametre zobrazovacej jednotky - LCD displej farebný určený pre použitie v medicínskom prostredí |  | áno / nie
4 | PC pre informačný systém spolu s UPS s min. výkonom 300 W a laserovou tlačiarňou |  | áno / nie
5 | Stránka histórie udalostí so zobrazením udalostí (výstrahy a alarmy ) týkajúce sa vybraného pacienta |  | áno / nie
6 | Tlač informácii o pacientovi , tlač reálnych EKG kriviek , tlač udalostí, tlač trendov |  | áno / nie
7 | Zobrazenie stôp zobrazených na monitore pacienta z ľubovoľného monitora v sieti |  | áno / nie
8 | Spätné zobrazenie ľubovoľnéj krivky zobrazenej na monitore pacienta z ľubovoľného monitora v sieti min. 72 hod |  | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
9 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
10 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
11 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
12 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
13 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 2
Položka č. 2 - Monitor vitálnych funkcií s invazívnym meraním požadovaný počet: 5 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks monitor vitalnych funkcií s invazívnym meraním) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Možnosťou budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania |  | áno / nie
2 | Veľkosť farebného monitoru vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov min. 12 palcov |  | uveďte hodnotu
3 | Elektrické napájanie 220-240 V so záložným napájaním vstavaným akumulátorom |  | áno / nie
4 | Doba napájania záložným vstavaným akumulátorom min. 120 minút |  | uveďte hodnotu
5 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK |  | áno / nie
6 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov min. 72 hod. |  | uveďte hodnotu
7 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov manuálne a automaticky |  | áno / nie
8 | EKG so zobrazením 3 a 5 zvodov |  | áno / nie
9 | Zobrazenie EKG krivky |  | áno / nie
10 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera |  | áno / nie
11 | Schopnosť min. analýzy ST segmentu |  | áno / nie
12 | Rozsah merania respirácie min. (4 - 120) dych/min. | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (4 - 120) dych/min. musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
13 | Sp02 : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky |  | áno / nie
14 | Rozsah merania SpO2 min. (50-100) % | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (50 - 100) % musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim |  | áno / nie
16 | IBP tlaky: Možnosť merania tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP |  | áno / nie
17 | Rozsah merania min.(0 -300) mmHg | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0 - 300) mmhg musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
18 | Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora |  | áno / nie
19 | Možnosť doplniť o monitorovanie EtCO2 vrátane príslušenstva k meraniu EtCO2 |  | áno / nie
20 | Kompatibilita a obojsmerná komunikácia s nemocničným informačným systémom |  | áno / nie
21 | Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
22 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
23 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
24 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
25 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
26 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 3
Položka č. 3 - Monitor vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním požadovaný počet: 5 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks monitor vitalnych funkcií s neivazívnym meraním) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Možnosť budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania. |  | áno / nie
2 | Veľkosť farebného monitoru vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov min. 12 palcov |  | uveďte hodnotu
3 | Elektrické napájanie 220-240 V so záložným napájaním vstavaným akumulátorom |  | áno / nie
4 | Doba napájania záložným vstavaným akumulátorom min. 120 minút |  | uveďte hodnotu
5 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK |  | áno / nie
6 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov min. 72 hod. |  | uveďte hodnotu
7 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov |  | áno / nie
8 | EKG so zobrazením 3 a 5 zvodov |  | áno / nie
9 | Zobrazenie EKG krivky. |  | áno / nie
10 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera |  | áno / nie
11 | Schopnosť min. analýzy ST segmentu |  | áno / nie
12 | Rozsah merania respirácie. |  | áno / nie
13 | Sp02 : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. |  | áno / nie
14 | Rozsah merania SpO2 |  | áno / nie
15 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi |  | áno / nie
16 | Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora |  | áno / nie
17 | Kompatibilita a obojsmerná komunikácia monitora s nemocničným informačným systémom |  | áno / nie
18 | Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, príslušenstvo pre meranie teploty |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
19 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
20 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
21 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
22 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
23 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 4 predmetu zákazky |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu k položke č. 4
Položka č. 4 - Transportný monitor vitálnyh funkcií požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks transportný monitor vitálnych funkcií ) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Možnosť budúceho rozšírenia o ďalšie moduly monitorovania |  | áno / nie
2 | Veľkosť farebného monitoru vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov min. 12 palcov |  | uveďte hodnotu
3 | Elektrické napájanie 220-240 V so záložným napájaním vstavaným akumulátorom |  | áno / nie
4 | Doba napájania záložným vstavaným akumulátorom min. 120 minút |  | uveďte hodnotu
5 | Modul na meranie základných fyziologických funkcii pacienta : EKG , respiracia , SpO2 , Teplota 2x, neinvazívny TK , inazívny TK 2x |  | áno / nie
6 | Grafické, numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov min. 72 hod. |  | uveďte hodnotu
7 | Uživateľom nastavitelné hranice alarmov manuálne a automaticky |  | áno / nie
8 | EKG so zobrazením 3 a 5 zvodov |  | áno / nie
9 | Zobrazenie EKG krivky. |  | áno / nie
10 | Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola pacemakera. |  | áno / nie
11 | Schopnosť analýzy ST segmentu |  | áno / nie
12 | Rozsah merania respirácie min.(4 - 120) dych/min. | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (4 - 120) dych/min. musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
13 | Sp02 : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie pletyzmografickej krivky. |  | áno / nie
14 | Rozsah merania SpO2 min. (50-100) % | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (50 - 100)% musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
15 | Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim |  | áno / nie
16 | IBP tlaky: Možnosť merania tlakov: arteriálny tlak, centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP |  | áno / nie
17 | Rozsah merania min (0-300) mmHg | väčší rozsah prípustný, ale rozsah min. (0- 300)mmHg musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
18 | Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa použitého senzora. |  | áno / nie
19 | Možnosť doplniť o monitorovanie EtCO2 vrátane príslušenstva k meraniu EtCO2 |  | áno / nie
20 | Kompatibilita a obojsmerná komunikácia s nemocničným informačným systémom |  | áno / nie
21 | Kompletné príslušenstvo EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie 2 invazívnych tlakov, príslušenstvo pre meranie teploty |  | áno / nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
22 | Záruka 24 mesiacov |  | áno / nie
23 | Doprava na miesto dodania |  | áno / nie
24 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno / nie
25 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno / nie
26 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno / nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis