## 7. časť PZ - STER
Názov predmetu zákazky:
Základné medicínske zariadenia
Časť č. 7: Sterilizátory
Špecifikácia predmetu zákazky
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpcoch č. 1 a č. 2, údaje v stĺpci č. 3 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu (verejný obstarávateľ pripúšťa predloženie ekvivalentu výlučne za podmienok v súlade s bodom 2.7 súťažných podkladov)
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | Uchádzač do stĺpca č. 2 uvedie ku každej požiadavke presný názov predloženého dokladu, v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ vyhodnotiť parametre uvedené v stĺpci č. 1 | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka predmetu zákazky - Jednodverový parný sterilizátor požadovaný počet: 2 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého dokladu) | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks jednodverový parný sterilizátor) | Doplňujúce informácie | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. TU UVEĎTE ponúkané parametre | 2. | 3.
1 | Interval procesov parnej sterilizácie v intervale min. (121 - 134) °C | väčší rozsah teploty prípustný, ale požadovaný rozsah musí byť zachovaný | uveďte hodnotu
2 | Objem komory min. 60 L |  | uveďte hodnotu
3 | Vlastný vyvíjač pary |  | áno/nie
4 | Posun dverí vertikálny |  | áno/nie
5 | Integrovaná úprava vody (reverzná osmóza) pre výrobu medicinálnej pary |  | áno/nie
6 | Zariadenie označené CE |  | áno/nie
7 | Zariadenie spĺňa technické normy: MDD 93/42/EEC, EMC 89/336/EEC, STN EN 285, EN 61010 |  | áno/nie
8 | Bezpečnostný systém ovládania dverí s monitorovaním tlaku v komore |  | áno/nie
9 | Bezpečnostný systém s elektrickým zámkom umožňujúcim bezpečné otvorenie dverí |  | áno/nie
10 | Atmosferický vzduch nasávaný do komory v závere procesu je filtrovaný pre častice veľkosti 0,3 µm s účinnosťou min. 99,99% |  | uveďte hodnotu
11 | Program "FLASH" na sterilizovanie nebalených materiálov |  | áno/nie
12 | Celkový čas procesu sterilizovania programom "FLASH" max. 15 minút |  | uveďte hodnotu
13 | Program na sterilizovanie balených materiálov |  | áno/nie
14 | Program na sterilizovanie balených materiálov zo skla, gumy a umelých hmôt |  | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
15 | Záruka 24 mesiacov |  | áno/nie
16 | Doprava na miesto dodania |  | áno/nie
17 | Montáž a inštalácia na mieste dodania |  | áno/nie
18 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky |  | áno/nie
19 | Prvé zaškolenie obsluhy |  | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V:
Dňa:
Pečiatka a podpis