## Polozka_1
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika IV.
Časť IX.: Vybavenie neurologického oddelenia
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 1 - EEG prístroj umožňujúci natáčanie záznamov EEG požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | natáčanie záznamov EEG | áno | áno/nie
2 | vyhodnocovanie záznamov EEG | áno | áno/nie
3 | automatické generovanie reportov | áno | áno/nie
4 | tlač reportov a EEG kriviek | áno | áno/nie
5 | softvér pre archiváciu záznamov | áno | áno/nie
6 | Zosilňovač: kanály: min. 32 kanálov, min. 8 konfigurovateľných ako bipolar AC, min. 1 konfigurovateľný ako DC pripojenie zosilňovača cez ethernet (RJ45) napájanie zosilňovača z el. siete (nie batériami) analog/digital converter: 16bit ADC rozlíšenie: min. 0,153µV maximálny vstupný rozsah: ±5 mV frekvenčné pásmo: min. v rozsahu 0,053-500 Hz Šum: max. 1.5µV pk-pk @ 0,1 – 100 Hz Vstupná impedancia: min. 100MΩ Vzorkovacia frekvencia (voliteľná softvérovo) minimálne v rozsahu : 125 - 2000 Hz diferenciálna vstupná impedancia: 40 Mohm channel crosstalk: <-40 dB Anti-Aliasing Filter cut off frekvencia: 500Hz CMRR na vstupe pacianta: >115dB @ 50-60Hz , s pripojeným zemnením pacienta grafické zobrazenie impedancií priamo na zosilňovači spustenie merania impedancií priamo z hlavice aj z EEG natáčacieho softvéru pripojenie LED fotostimulátora priamo do zosilňovača možnosť pripojenia pulzného oximetra (SPO2) priamo do zosilňovača možnosť pripojenia pacientského tlačidla priamo do zosilňovača možnosť pripojenia externého headboxu priamo do zosilňovača | uvedená v opise špecifikácie | uveďte hodnotu
7 | LED fotostimulator: na mobilnom stojane | frekvencia zábleskov: min. 0-60 Hz | uveďte hodnotu
8 | Počítačové vybavenie: | áno | áno/nie
9 | PC | áno | áno/nie
10 | veľkosť obrazovky | min. 20“ | uveďte hodnotu
11 | pevný disk | min. 500 GB | uveďte hodnotu
12 | Operačný systém Windows 10 | áno | áno/nie
13 | Kancelársky balík Microsoft Office | áno | áno/nie
14 | Laserová tlačiareň s automatickou obojstrannou tlačou | áno | áno/nie
15 | Praktický vozík na umiestnenie prístroja | áno | áno/nie
16 | Spotrebný materiál: | áno | áno/nie
17 | 2x EEG čiapka s ušnými elektródami | áno | áno/nie
18 | striekačka s min. 100x aplikátor na gél | áno | áno/nie
19 | abrazívna pasta | áno | áno/nie
20 | EEG gél min. 2,5 kg + tupá ihla na aplikáciu gélu | áno | áno/nie
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
21 | Záruka v mesiacoch | min. 24 | uveďte hodnotu
22 | Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
23 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
24 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
25 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
26 | nový prístroj, nepoužívaný | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Polozka_2
Názov predmetu zákazky:
Zdravotnícka prístrojová technika IV.
Časť IX.: Vybavenie neurologického oddelenia
Podrobný opis ponúkaného predmetu plnenia
Uchádzač je povinný uviesť požadované informácie v stĺpci č. 1, údaje v stĺpci č. 2 vypĺňa ak je to relevantné uchádzačom ponúkaný produkt musí SPĽŇAŤ všetky požiadavky verejného obstarávateľa v plnom požadovanom rozsahu
Uchádzač uvedie: názov výrobcu / značku / typové označenie / obchodný názov ponúkaného produktu |  |  | Uchádzač do stĺpca č. 1 uvedie ku každej požiadavke parametre ponúkaného produktu |  | POZNÁMKA
TU UVEĎTE názov výrobcu /značku / typové označenie /obchodný názov ponúkaného produktu
Položka č. 2 - EMG prístroj požadovaný počet: 1 ks |  |  | (áno / nie, resp. konkrétnu hodnotu) v súlade so stĺpcom "Požadovaný formát ponúkaných parametrov" |  | (napr. doplňujúce informácie k uvedeným parametrom a pod.)
P. č. | Parameter/Funkcia/Časť položky (požadovaná špecifikácia platí pre 1 ks) | Požadovaná hodnota | Požadovaný formát ponúkaných parametrov | 1. V TOMTO STĹPCI uveďte ponúkané parametre | 2.
1 | Diagnostický systém určený na záznam a vyhodnocovanie potenciálov zaznamenaných z nervov a svalov dospelých i detských pacientov. Na záznam je možné použiť povrchové aj invazívne ihlové elektródy. | áno | áno/nie
2 | Systém musí poskytovať jednoduchý workflow pre testovanie, prehliadanie a reportovanie minimálne v týchto situáciách: Štúdia na novom pacientovi Možnosť vytvoriť vlastný zoznam testov „Štúdiu“ (s jednoduchých prepínaním na ďalší test zo stimulačnej elektródy) Pokračovanie štúdie na existujúcom pacientovi Spätné prehliadanie testov a vypracovaných reportov Simultáne zobrazenie kriviek a numerických výsledkov oboch strán na obrazovke pri bilaterálnych meraniach | áno | áno/nie
3 | Spávy o výsledkoch merania sa generujú automaticky počas vyšetrenia vo formáte MS Word | áno | áno/nie
4 | Zosilňovač: Min. 4 kanálový zosilňovač - min. 4 kanály musia umožniť priamo bez prevodníka zapojenie aj 5-kolíkového DIN konektora pre ihlové elektródy aj TP konektora pre bežné elektródy - pracovný mód zosilňovača: min. 4 diferenciálne vstupy - Vstupná impedancia min. 200 MΩ - CMRR: min. 125 dB - Hardvérová vzorkovacia frekvencia min. 48 KHz na kanál - Min. 1 A/D prevodník na každý kanál - Rozlíšenie signálu min. 24 bitov - Meranie impedanciev rozsahu od 1kΩ do min. 1000 kΩ - High Frequency filter min. v rozsahu: 30 HZ - 10 kHz - Low Frequency filter min. v rozsahu: 0,2 HZ - 500 Hz - Citlivosť: 10nV/dielik - 100mV/dielik | uvedená v opise špecifikácie | uveďte hodnotu
5 | Základná jednotka: Obsahuje ovládací panel s užívateľom definovateľnými a farebne odlíšenými tlačidlami (min. 18) Základné ovládacie prvky na ovládacom paneli: jednotlivý stimul, opakovaný stimul, nastavenie dĺžky stimulu, nastavenie frekvencie opakovaného stimulu, nastavenie citlivosti a časovej základne kriviek, prepínanie medzi krivkami, tlačidlo na stlmenie zvuku, tlačidlá na zosilnenie/zoslabenie zvuku, numerická klávesnica na zadávanie hodnôt Obsahuje vizuálny stimulátor (pripojenie monitora cez HDMI konektor) Obsahuje audio stimulátor Konektory na pripojenie: LED okuliarov, audio výstupov (sluchádlá, kostné vedenie, inzerčné sluchadlá) Slúži aj ako USB hub pre rozšírenie počtu USB portov (min. 2) | uvedená v opise špecifikácie | uveďte hodnotu
6 | Elektrický stimulátor: min. jeden zabudovaný elektrický stimulátor intenzita stimulu až do 100mA a 400V nastaviteľná frekvencia stimulácie od 0,06 do 200 Hz Podpora nasledovných módov stimulácie: - monofázická stimulácia - bifázická stimulácia Podporuje „trigger out“ pulz na synchronizáciu s inými zariadeniami Podporuje „trigger in“ pulz na synchronizáciu s inými zariadeniami Nastaviteľné trvanie stimulačného pulzu: 0,02 – 1 ms Stimulačná intenzita min. od 0 do 100 mA Frekvencia stimulácie: 0,06 - 200 Hz Stimulačná elektróda: pohodlná ergonomicky tvarovaná stimulačná sonda s nízkou hmotnosťou tri vymeniteľné hlavice (pre deti, pre dospelých, zahnutá), možnosť pripojiť TP elektródy sveteľná signalizácia polarity tlačidlo na zmenu polarity koliesko na nastavenie intenzity stimulu stimulačné tlačidlo tlačidlo na prepnutie ďalšieho kroku vyšetrenia tlačidlo na prepnutie ďalšieho vyšetrenia aktuálnej štúdie | uvedená v opise špecifikácie | uveďte hodnotu
7 | Akustický stimulátor: - slúchadlá pre sluchové evokované potenciály - Druh stimulu: min. Symetrické pozitívne, negatívne a alternujúce kliknutie, Asymetrické pozitívne, negatívne a alternujúce kliknutie, Dvojité pozitívne, negatívne a alternujúce kliknutie, Tóny a kliky s plne voliteľnou frekvenciou a tvarom signálu, - Stimulačná intenzita min. od 0 do 110 dB SPL | uvedená v opise špecifikácie | uveďte hodnotu
8 | Vizuálny stimulátor: vizuálny šachovnicový stimulátor min. 15"
9 | Softvér: | áno | áno/nie
10 | Diagnostické aplikácie: NCS - nervové vodivostné štúdie: - MNC - SNC - F-vlna - H-reflex - Repetitívna stimulácia Neurovegetatívne testy: - RR interval - SSR sympatetická odpoveď pokožky - Blick reflex EMG: - Spontánne EMG - Maximálna a voluntárna aktivita - Macro EMG - MUAP – plne automatická analýza akčných potenciálov motorických jednotiek - Tremor analýza – simultánna 4 kanálová analýza tremoru - IPA analýza - Single fibre, jitter analysis - MUNIX - monor unit number index EP (aj s potrebným príslušenstvom): - VEP – vizuálne evokované potenciály - AEP, BAEP – sluchové evokované potenciály - SEP – Somatosenzitívne evokované potenciály | áno | áno/nie
11 | Softvér: - Aplikácie musia byť voľne konfigurovateľné - Meranie impedancií elektród priamo z aplikačného softvéru - Automatická generácia reportu počas vyšetrenia s možnosťou užívateľských úprav - Integrovaný anatomický atlas - Užívateľské normatívne dáta s automatickým označovaním patologických hodnôt | áno | áno/nie
12 | Počítačové vybavenie: | áno | áno/nie
13 | Kompaktný počítač | min. 20“ obrazovka, min. 500 GB pevný disk | áno/nie
14 | Operačný systém Windows 10 | áno | uveďte hodnotu
15 | Kancelársky balík Microsoft Office | áno | uveďte hodnotu
16 | Laserová tlačiareň s automatickou obojstrannou tlačou | áno | áno/nie
17 | Praktický vozík na umiestnenie prístroja | áno | áno/nie
Povinné príslušenstvo: |  |  | Povinné príslušenstvo:
18 | jednorázové koncentrické ihlové elektródy v rôznych veľkostiach | min. 50ks | uveďte hodnotu
19 | kábel k ihlovým elektródam | min. 2ks | uveďte hodnotu
20 | prstencová elektróda | min. 2ks | uveďte hodnotu
21 | bipolárna stimulačná elektróda | min. 2ks | uveďte hodnotu
22 | doštičkové povrchové snímacie elektródy (pár) | min. 2ks | uveďte hodnotu
23 | zemniaca elektróda pásková spolu s prepojovacími káblami | min. 2ks | uveďte hodnotu
24 | kalíškové elektródy na EP | min. 10 ks | uveďte hodnotu
25 | pasta EMG | min. 250g | uveďte hodnotu
26 | abrazívna pasta | min 160g | uveďte hodnotu
Osobitné požiadavky na plnenie: |  |  | Osobitné požiadavky na plnenie:
27 | Záruka v mesiacoch | min. 24 | uveďte hodnotu
28 | Doprava na miesto dodania | áno | áno/nie
29 | Montáž a inštalácia na mieste dodania | áno | áno/nie
30 | Vykonanie skúšok, skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky | áno | áno/nie
31 | Prvé zaškolenie obsluhy | áno | áno/nie
32 | nový prístroj, nepoužívaný | áno | áno/nie
Týmto potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.
V: | doplniť
Dňa: | doplniť
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača