# Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je nákup biometrických terminálov s termálnym senzorom t. j. **termosnímačov v celkovom množstve 5 ks** pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela s detekciou nasadenia rúška. Meranie teploty všetkým pracovníkom a návštevníkom vstupujúcim do objektov tak umožní osobám bez zvýšenej teploty okamžite voľný prechod, čím sa zabráni zhlukovaniu ľudí na vstupe do objektov. Terminál v prípade zvýšenej teploty spustí zvukový alarm a upozorní osobu, ktorá nemá rúško, aby si ju nasadila. Zníži sa tak pravdepodobnosť prenosu choroby na zdravé osoby a v konečnom dôsledku sa eliminuje aj komunitné šírenie chorôb.

|  |  |
| --- | --- |
| **Technické vlastnosti** – minimálne požiadavky | **Spresnenie** |
| **Biometrických terminál** s termálnym senzoromObdĺžnikový tvar s termosenzorom pre bezkontaktné meranie teploty ľudského tela. | Termometrické parametre senzoru:* s presnosťou ±0,5°C
* na vzdialenosť max. 0,7 metra

Obrazovka: * dotyková - LCD
* rozlíšenie min. 800\*1280px
* zobrazovanie hlášok nameranej teploty v slovenskom jazyku
* upozornenie na nasadenie rúška v slovenskom jazyku

Tvárová biometria:* presnosť rozpoznania biometrických čŕt min. 99,5%
* odhalenie podsunutých 2D obrázkov alebo videa

Kamera: * duálna
* detekcia tváre a rúška

Reproduktor a mikrofón:* Áno

Konzola pre upevnenie na stenu:* Áno

NFC čítačka kariet:* Áno

Možnosť využívať Ethernet / WiFi / Bluetooth / 4G modul :* Áno

Periférie: * DC port,
* RJ45,
* micro USB,
* Wiegand,
* RS485

Rozmery:* (vxšxh) 270x130x30mm +/-5mm

Cloud systém* možnosť dokúpenia licencie na aktualizáciu SW, online správu zariadenia a manažment biometrických údajov v súlade s GDPR
 |

**Lehota dodania:** najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.

**Osobitné požiadavky na plnenie:**

• Dodanie tovaru do verejným obstarávateľom určeným miestom dodania, vyloženie a vynesenie tovaru v mieste dodania. Záruka na dodaný tovar, ako aj certifikácia bude dodržiavaná v súlade s obchodným zákonníkom. Dodanie tovaru je možné len v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod. do 15:00 hod., pričom deň dodania je potrebné avizovať minimálne dva pracovné dni vopred.

• Verejný obstarávateľ požaduje dodanie nových, nepoužívaných zariadení
(tovarov) v originálnom neporušenom balení.

• Úspešný uchádzač je povinný dodať celý predmet zákazky naraz.

• Verejný obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený obal tovaru a pod.).

• Verejný obstarávateľ má právo do 14 dní od prevzatia vrátiť nepoškodený tovar v pôvodných obaloch, ak zistí, že nespĺňa ktorúkoľvek požadovanú technickú špecifikáciu na predmet zákazky
a nespĺňa osobitné požiadavky na plnenie.

• Požadovaná plná záruka na všetky zariadenia (tovary), na ich hardvérové a softvérové súčasti po dobu 24 mesiacov od dátumu dodania.

• Požaduje sa dodanie tovaru so servisnou dokumentáciou, návodom na použitie (v slovenskom jazyku), záručným listom a preberacím protokolom.