## mamograf
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
2. časť predmetu zákazky - Mamograf
názov predmetu zákazky: Nákup rádiologických prístrojov
kód projektu: HUSKROUA/1702/8.2/0086_4DAGMEG4
Uchádzač:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba (email., tel.):
Verejný obstarávateľ:
Názov:: |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Obchodné meno výrobcu prístroja:
Typové označenie prístroja:
Minimálne technicko-medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
Vysokofrekvenčný generátor
1 | Výkon generátora | min. 4 kW
2 | Rozsah napätia | v rozmedzí od 23 do 34 kV
3 | Rozsah intenzity elektrického prúdu | v rozmedzí od 6 do 400 mAs
4 | Expozičná automatika a manuálne nastavenie expozičných parametrov | áno
RTG lampa
5 | Rotačná | áno
6 | Vysoko otáčková anóda | min. 3 000 ot./min
7 | Veľkosť malého ohniska | max. 0,1 mm
8 | Veľkosť veľkého ohniska | max. 0,3 mm
9 | Motorizovaný filter | min. 2 ks
10 | Tepelná kapacita anódy röntgenky | min. 300 kHU
11 | Maximálna chladiaca kapacita anódy röntgenky | min. 60 kHU/min
12 | Možnosť manuálneho a automatického nastavenia kolimátora | áno
13 | Svetelné zameriavacie pole | áno
Veľkoplošný digitálny detektor (Flat panel detector) - priama digitalizácia
14 | Detektor aSi alebo aSe | áno
15 | Aktívna plocha detektora | min. 20 × 29 cm
16 | Veľkosť pixela | max. 85 µm
17 | Bitová hĺbka | min. 13 bit
18 | Veľkosť matice - rozlíšenie detektora | min. 2800 x 3500 pixel
Gantry
19 | Vzdialenosť ohnisko-detektor, SID | min. 65 cm
20 | Motorizovaná, izocentrická rotácia C ramena s voliteľnými referenčnými projekciami | áno
21 | Rozsah motorizovaného vertikálneho pohybu | min. 85-130 cm
22 | Rozsah motorizovaného otáčania | v rozmedzí od -135 ° do +180 °
23 | Motorizovaný kompresný systém | áno
24 | Možnosť jemného nastavenia kompresie manuálne a pomocou nožného ovládača | áno
25 | Automatické alebo manuálne uvoľnenie kompresie po expozícii | áno
26 | Kompresná platňa, veľká | áno
27 | Kompresná platňa, malá | áno
28 | Hustota mriežky bucky clony v pomere 5:1 | min. 31 riadkov/cm
29 | Mikroprosesorom riadený presný pohyb mriežky | áno
30 | Ovládací panel s dotykovou obrazovkou po oboch stranách | áno
31 | Zobrazenie min. projekčného uhla, kompresnej sily, hrúbky prsníka, trakčnej vzdialenosti | áno
32 | Duálny nožný spínač | áno
33 | Zväčšovacia súprava (magnifikačná súprava) | áno
Akvizičná stanica (ovládacia stanica)
34 | PC zostava, klávesnica, myš | áno
35 | Farebný monitor, rozlíšenie | min. 2 Mpix
36 | Veľkosť uhlopriečky monitora | min. 21 "
37 | Softvér pre akvizíciu obrazu a riadenie pacientskych dát | áno
38 | Kontrola kvality obrazu | áno
39 | DICOM funkcionalita v nasledujúcom rozsahu | min. Q/R, MWM, MPPS
40 | Integrovaný radiačný štít pre obsluhu; ochranné sklo s ekvivalentom olova min. 0,5 mm | áno
Mamografická diagnostická stanica
41 | PC zostava, klávesnica, myš | áno
42 | Diagnostický monitor, rozlíšenie | min. 5 Mpix
43 | Diagnostický monitor, počet | min. 2 ks
44 | Farebný worklist monitor, rozlíšenie | min. 2 Mpix
45 | Podsvietená mamografická klávesnica so skratkami pre manažment mamografického zobrazovania | áno
46 | Softvér pre spracovanie mamografických obrazov | áno
47 | Plná DICOM 3.0 kompatibilita | áno
Možnosti pre doplnenie alebo upgrade systému
48 | Stereotaxia | áno
49 | Tomosyntéza | áno
Zapojenie prístroja
50 | Elektrický rozvádzač pre mamografický systém s napájacím káblom | áno
Služby spojené s dodaním predmetu zákazky
51 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky celkom
| cena za prístroj (položky 1 - 50) | € bez DPH
| cena za doplňujúce služby (položka 51) | € bez DPH
| Cena celkom | € bez DPH
| DPH | €
| Cena celkom | € s DPH
V ...................................., dňa ...................... ..............................................................................
Podpis oprávnenej osoby za uchádzača