## USG pristroj
TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA - PONUKA
1. časť predmetu zákazky - USG prístroj
názov predmetu zákazky: Nákup rádiologických prístrojov
kód projektu: HUSKROUA/1702/8.2/0086_4DAGMEG4
Uchádzač:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba (email., tel.):
Verejný obstarávateľ:
Názov:: |  | Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Sídlo: |  | Nemocničná 18, 077 01Kráľovský Chlmec
IČO: |  | 45737967
DIČ: |  | 2023441673
IČ DPH: |  | SK 2023441673
Obchodné meno výrobcu prístroja:
Typové označenie prístroja:
Minimálne technicko-medicínske parametre |  | Požadovaná hodnota | Uviesť áno/nie, v prípade číselnej hodnoty presný parameter
1 | Digitálne širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča | áno
2 | Stranovo a výškovo nastaviteľný LCD monitor | áno
3 | Uhlopriečka obrazovky LCD monitora | min. 21"
4 | Stranovo a výškovo nastaviteľný ovládací panel s klávesnicou, programovateľný | áno
5 | Ovládací dotykový LCD displej | áno
6 | Dynamický rozsah | min. 250 dB
7 | Frekvenčný rozsah | v rozmedzí od 1,0 do 18,0 MHz
8 | Snímková frekvencia pre 2D | min. 500 Hz
9 | Maximálna zobrazovacia hĺbka | min. 440 mm
10 | Interný HDD s kapacitou | min. 1 000 GB
11 | CD/DVD mechanika | áno
12 | USB porty | min. 3
13 | HDMI výstup | áno
14 | DICOM funkcionalita v nasledujúcom rozsahu | min. Q/R, MWM, MPPS
15 | Termoprinter | áno
Pracovné režimy
16 | Multifrekvenčné zobrazenie so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno
17 | Harmonické zobrazenie so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno
18 | Farebné zobrazenie CDI so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno
19 | Power Doppler a smerový Power Doppler so samostatnou voľbou frekvencií na všetkých sondách | áno
20 | Tkanivový Doppler, spektrálny a farebný - TDI so samostatnou voľbou frekvencií | áno
21 | Pulzný Doppler - PWD a HPRF PWD s pulznou opakovacou frekvenciou v rozsahu | v rozmedzí od 0,5 kHz do 30 kHz
22 | Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku v rozsahu | v rozmedzí od 0,5 do 15,0 mm
23 | M mód | áno
24 | Compoud zobrazenie - kombinácia štandartného a steerovaného ultrazvukového lúča, aktívne na lineárnej a konvexnej sonde aj v CDI zobrazení | áno
25 | Funkcia pre odfiltrovanie šumu s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive v rozsahu | min. 5 stupňov
26 | Automatická korekcia rýchlosti šírenia USG vlnenia v závislosti od echogenity skenovaného tkaniva | áno
27 | Traperzoidné zobrazenie na lineárnej sonde | áno
28 | Duálne zobrazenie B-módu v horizontálnej a vertikálnej rovine (vedľa seba a nad sebou) | áno
29 | Simultánne módy zobrazenia | áno
30 | Duplexný mód, Triplexný mód | áno
31 | Zoom v reálnom čase a Zoom v zmrazenom režime | áno
32 | HD Zoom v reálnom čase a Zoom v zmrazenom režime | áno
33 | Automatická optimalizácia 2D obrazu jedným tlačidlom | áno
34 | Automatická optimalizácia dopplerovského zobrazenia jedným tlačidlom | áno
35 | Automatická vizualizácia punkčnej ihly | áno
36 | Zosilňovanie slabnúceho signálu v čase (TGC) | áno
Meranie, softvér a vyhodnocovanie
37 | Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí | áno
38 | Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v zmrazenom obraze aj v reálnom čase s výpočtom PI a RI indexov | áno
39 | Databáza s vyhľadávaním podľa referenčných dát | áno
40 | Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy obrazových parametrov | áno
41 | Možnosť merania na obrázkoch uložených v archíve | áno
42 | Export obrázkov a slučiek | áno
43 | Programovateľné kalkulácie | áno
44 | Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenia (presety) | áno
46 | Možnosť rožšírenia o ShareWawe elastografiu(SWE) | áno
USG sondy
47 | Abdominálna konvexná sonda typu „single crystal“ | min.1 ks
48 | Frekvenčný rozsah pre konvexnú sondu | v rozmedzí od 1,8 do 6,4 MHz
49 | Uhol zobrazenia v rozsahu (FOV) pre konvexnú sondu | v rozmedzí od 20 do 70°
50 | Lineárna sonda | min. 1 ks
51 | Frekvenčný rozsah pre lineárnu sondu | v rozmedzí od 4,5 do 14 MHz
52 | Aktívna šírka lineárnej sondy (FOV) | min. 45 mm
53 | Lineárna sonda | min. 1 ks
54 | Frekvenčný rozsah pre lineárnu sondu | v rozmedzí od 9 do 18 MHz
55 | Aktívna šírka lineárnej sondy (FOV) | min. 38 mm
Služby spojené s dodaním predmetu zákazky
56 | Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane jeho montáže, inštalácie, vykonania skúšok, skúšobnej prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie obsluhy | áno
Cena za dodanie predmetu zákazky
| cena za prístroj (položky 1 - 55) | € bez DPH
| cena za doplňujúce služby (položka 56) | € bez DPH
| Cena celkom | € bez DPH
| DPH | €
| Cena celkom | € s DPH
V ...................................., dňa ...................... ..............................................................................
podpis oprávnenej osoby za uchádzača