OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky: Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku, ktorého súčasťou je plne automatizovaná izolácia nukleových kyselín a detekčný modul na real time PCR v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb pre potreby Centrálneho laboratórneho komplexu Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica. Predmet zákazky je určený  pre laboratórnu diagnostiku Covid-19, detekciu SARS CoV-2 ako aj diferenciálnu diagnostiku iných vírusových a bakteriálnych patogénov metódou RT-PCR, ako súčasť projektu:

„Vybavenie FNsP FDR BB pre zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov podozrivých alebo chorých s diagnózou COVID-19“

Prístrojová technika musí byť NOVÁ, NEPOUŽÍVANÁ, NEREPASOVANÁ s MINIMÁLNYMI TECHNICKO-MEDICÍNSKYMI a FUNKČNÝMI PARAMETRAMI uvedenými verejným obstarávateľom.

Požadujeme dodanie prístrojovej techniky, ktorá je schválená na dovoz a predaj v Slovenskej republike resp. v rámci Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN, všeobecne záväzným právnym predpisom a ktorá má pridelený platný ŠUKL kód ak je to relevantné.

Ponúkané zariadenie predmetu zákazky musí spĺňať zadefinovanú technickú špecifikáciu. Verejný obstarávateľ umožňuje, ak by v špecifikácii predmetu zákazky, súhrn niektorých z uvedených parametrov alebo rozpätie parametrov identifikoval výrobok konkrétneho výrobcu, možnosť predložiť v ponuke ekvivalent pod podmienkou, že také zariadenie bude spĺňať požiadavky na úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je zariadenie určené. Dôkazné bremeno identifikácie výrobku konkrétneho výrobcu a splnenie úžitkovej, prevádzkovej a funkčnej charakteristiky je na strane uchádzača.

Súčasťou predmetu zákazky je:

- dodávka zariadenia na určené miesto,

- inštalácia,

- funkčná skúška,

- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,

- odovzdanie dokumentácie,

- zaškolenie obsluhy,

- plná autorizovaná servisná podpora po dobu minimálne 24 mesiacov vrátane povinných preventívnych prehliadok a technických kontrol, ktoré sú stanovené právnymi predpismi a výrobcom na ponúkané zariadenie

Uchádzač garantuje funkčnosť predmetu zákazky tým, že dodá a nacení všetky komponenty, ktoré sú súčasťou zariadenia vrátane tých, ktoré nie sú špecifikované v opise predmetu zákazky a ktoré priamo či nepriamo súvisia s funkčnosťou prístrojovej techniky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na odskúšanie ponúkanej prístrojovej techniky za účelom overenia požadovanej technickej a funkčnej špecifikácie.

Cenovú ponuku bude tvoriť cena za všetky činnosti súvisiace s dodaním, inštaláciou, servisom prístrojovej techniky a to v rozsahu, ktorý zodpovedá plnej funkčnosti prístrojovej techniky.

Požadovaná technická a funkčná špecifikácia:

| P.č. | Automatizovaný otvorený systém pre Real Time PCR diagnostiku, ktorého súčasťou je plne automatizovaná izolácia nukleových kyselín a detekčný modul na Real Time PCR v počte 1 súbor vrátane súvisiacich služieb |  | Požadovaný parameter | Požadujeme uviesť, či požiadavku spĺňa áno/nie, resp. uviesť konkrétny parameter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prístrojová technika musí byť nová, nepoužívaná, nerepasovaná |  |  | áno |  |
| 1 | Automatizovaná izolačná stanica 1 ks |  |  |  |
| Typ zariadenia: |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| 1.1 | Plneautomatizovaný izolačný prístroj pracujúci na princípe magnetických guličiek |  | áno |  |
| 1.2 | Súčasné spracovanie minimálne 48 vzoriek (možnosť spracovania od počtu 1 vzorka) |  | áno |  |
| 1.3 | Možnosť kontinuálneho vkladania vzoriek počas práce prístroja |  | áno/nie |  |
| 1.4 | Prístroj musí umožňovať prípravu vzoriek bakteriálnych a vírusových nukleových kyselín DNA, RNA |  | áno |  |
| 1.5 | Široké spektrum vstupných biologických materiálov: krv, sérum, plazma, výtery, spútum, moč, stolica, punktát, vírus-transportné médium |  | áno |  |
| 1.6 | Čítačka barkódov vzoriek a reagencií |  | áno |  |
| 1.7 | Zabudovaný systém na elimináciu cross-kontaminácie |  | áno |  |
| 1.8 | Prepojiteľnosť s Laboratórnym informačným systémom (LIS) |  | áno |  |
| 1.9 | Dostupnosť štandardizovaných prednastavených protokolov, možnosť modifikácie protokolov |  | áno |  |
| 1.10 | Optimalizácia spotreby chemikálií a plastu v závislosti na presnom počte vložených vzoriek |  | áno |  |
| 1.11 | Viac pipetovacích kanálov umožňujúcich rýchlejšie spracovávanie |  | áno |  |
| 1.12 | Kontrola hladiny pipetovaných objemov s funkciou detekcie zrazenín nasávaných do špičiek |  | áno |  |
| 1.13 | Prístroj musí umožniť rozpipetovanie eluátov a reagencií vo formáte kompatibilnom s typom dodanej Real Time PCR |  | áno |  |
| 2 | Real-Time PCR 1ks |  |  |  |
| Typ zariadenia: |  |  |  |  |
| Výrobca: |  |  |  |  |
| 2.1 | Prístroj na amplifikáciu a detekciu nukleových kyselín v reálnom čase |  | áno |  |
| 2.2 | Prístroj musí byť CE-IVD certifikovaný pre aplikácie s využitím validovaných kitov pre „in vitro“ diagnostiku vrátane detekcie SARS CoV-2 RNA |  | áno |  |
| 2.3 | Kapacita prístroja: minimálne 72 vzoriek v jednom behu |  | áno |  |
| 2.4 | Ovládacia stanica - PC/notebook so softvérom potrebným na ovládanie prístroja |  | áno |  |
| 2.5 | Otvorená platforma pre reagencie i spotrebný materiál - možnost používať reagencie a diagnostické kity od rôznych dodávateľov |  | áno |  |
| 2.6 | Prístroj musí umožňovať naprogramovať vlastné protokoly a analýzy |  | áno |  |
| 2.7 | Prepojiteľnosť s LIS systémom |  | áno |  |
| 3 | Plná autorizovaná servisná podpora: |  |  |  |
| 3.1 | Doba autorizovanej servisnej podpory |  | min. 24 mesiacov |  |
| 3.2 | Vykonávanie plnej servisnej podpory autorizovaným technikom |  | áno |  |
| 3.3 | Doba odozvy od nahlásenia poruchy |  | max. do 12 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.4 | Nástup servisného technika na opravu na mieste |  | max. do 48 hodín od písomného nahlásenia poruchy v rámci pracovných dní |  |
| 3.5 | Doba na odstránenie poruchy bez použitia náhradných dielov |  | max. do 48 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  |
| 3.6 | Doba na odstránenie poruchy s použitím originálnych náhradných dielov max do 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  | áno/nie |  |
| 3.7 | Poskytnutie náhradného zariadenia, ktoré bude spĺňať technickú špecifikáciu na predmet zákazky a to v prípade, ak servis bude trvať dlhšie ako 72 hodín od nástupu servisného technika na opravu |  | áno/nie |  |
| 3.8 | Vykonávanie pravidelných technických kontrol a preventívnych prehliadok |  | áno |  |
| 3.9 | Bezplatná bezpečnostnotechnická prehliadka a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov najviac 14 dní pred uplynutím plnej autorizovanej servisnej podpory |  | áno |  |
| 3.10 | V plnej servisnej podpore sú zahrnuté všetky práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov dodávateľa do miesta inštalácie zariadenia |  | áno |  |

Obchodné meno uchádzača: .............................................................. (doplní uchádzača)

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: ........................................ (doplní uchádzača)

IČO uchádzača: ..................................................................................(doplní uchádzača)

V.........................................., dňa ..........................

...........................................................................

meno a priezvisko štatutárneho zástupcu

podpis a pečiatka uchádzača